PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü veya duvarda kullanıma olanak veren tablet tipinde olmalıdır.

- Cihaz geniş 1500 görüş açılı 5” LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın küçük boyutlu ve portatif yapıda olması laboratuvarda ve dış mekanlarda kullanımı kolaylaştırmalıdır.

- Cihaza elektrot bağlandıktan sonra dahili çip yardımıyla kalibrasyon verilerini otomatik olarak saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda elektrot bağlantısı için 3.5 mm jak girişi bulunmalıdır.

- Cihazda bilgisayar bağlantısı, güç ve bilgi transferi için 1 adet micro USB ve 1 adet standart USB arayüzü bulunmalıdır.

- Cihaz ölçümler, GLP data, tarih ve zaman dahil 300 veri günlüğü saklayabilmelidir.

- Cihaz şarj edilebilir ve uzun ömürlü bataryaya sahip olmalıdır.

- Cihaz 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 19.99) pH olmalıdır.

- Cihazın pH çözünürlüğü 0.1/0.01 pH olmalıdır.

- Cihazın pH doğruluğu ± 0.02 pH olmalıdır.

- Cihazın giriş akımı ≤ 2x10-12A olmalıdır.

- Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.

- Cihazın stabilitesi ± 0.02 pH/3h olmalıdır.

- Cihazın pH sıcaklık kompenzasyonu (0-100) 0C (otomatik veya manual) olmalıdır.

- Cihazın mV ölçüm aralığı (mV/ORP/EH) -1999.9 mV~0~1999.9 mV olmalıdır.

- Cihazın mV çözünürlüğü 0.1 mV olmalıdır.

- Cihazın mV doğruluğu ±0.03% FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 0C ~ 100 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.5 0C olmalıdır.

- Cihaz otomatik olarak (1,2,3 noktadan) kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihazın gücü DC5V/1A olmalıdır.

- Cihazın boyutları 190x130x10  mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 300 g olmalıdır.

- Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte kompozit elektrot, dönerli elektrot tutucu,  güç adaptörü ve USB flash sürücü verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır