İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü veya duvarda kullanıma olanak veren tablet tipinde olmalıdır.

- Cihaz geniş 1500 görüş açılı 5” LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın küçük boyutlu ve portatif yapıda olması laboratuvarda ve dış mekanlarda kullanımı kolaylaştırmalıdır.

- Cihaza elektrot bağlandıktan sonra dahili çip yardımıyla kalibrasyon verilerini otomatik olarak saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda elektrot bağlantısı için 3.5 mm jak girişi bulunmalıdır.

- Cihazda bilgisayar bağlantısı, güç ve bilgi transferi için 1 adet micro USB ve 1 adet standart USB arayüzü bulunmalıdır.

- Cihaz ölçümler, GLP data, tarih ve zaman dahil 300 veri günlüğü saklayabilmelidir.

- Cihaz şarj edilebilir ve uzun ömürlü bataryaya sahip olmalıdır.

- Cihaz 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:

(0.00~20.00) µS/cm

(20.0~200.0) µS/cm

(200~2000) µS/cm

(2.00~20.00) mS/cm

(20.0~200.0) mS/cm

- Cihazın direnç ölçüm aralığı (0~100) MΩ.cm olmalıdır.

- Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.

- Cihazdaki elektrot sabiti 0.1/1/10 cm-1 olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (00C ~ 100) 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu  ±0.5 0C olmalıdır.

- Cihazın gücü DC5V/1A olmalıdır.

- Cihazın boyutları 190x130x10  mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 300 g olmalıdır.

- Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, dönerli elektrot tutucu,  güç adaptörü ve USB flash sürücü verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır