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1. Cihaz masa üstü veya duvarda kullanıma olanak veren tablet tipinde olmalıdır.
2. Cihaz geniş 1500 görüş açılı 5” LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihazın küçük boyutlu ve portatif yapıda olması laboratuvarda ve dış mekanlarda kullanımı kolaylaştırmalıdır.
4. Cihaza elektrot bağlandıktan sonra dahili çip yardımıyla kalibrasyon verilerini otomatik olarak saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Cihazda elektrot bağlantısı için 3.5 mm jak girişi bulunmalıdır.
6. Cihazda bilgisayar bağlantısı, güç ve bilgi transferi için 1 adet micro USB ve 1 adet standart USB arayüzü bulunmalıdır.
7. Cihaz ölçümler, GLP data, tarih ve zaman dahil 300 veri günlüğü saklayabilmelidir.
8. Cihaz şarj edilebilir ve uzun ömürlü bataryaya sahip olmalıdır.
9. Cihaz 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanmalıdır.
10. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.
11. Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:
(0.00~20.00) µS/cm
(20.0~200.0) µS/cm
(200~2000) µS/cm
(2.00~20.00) mS/cm
(20.0~200.0) mS/cm
12. Cihazın direnç ölçüm aralığı (0~100) MΩ.cm olmalıdır.
13. Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.
14. Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.
15. Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.
16. Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.
18. Cihazdaki elektrot sabiti 0.1/1/10 cm-1 olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (00C ~ 100) 0C olmalıdır.
20. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
21. Cihazın sıcaklık doğruluğu  ±0.5 0C olmalıdır.
22. Cihazın gücü DC5V/1A olmalıdır.
23. Cihazın boyutları 190x130x10  mm olmalıdır.
24. Cihazın max ağırlığı 300 g olmalıdır.
25. Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
26. Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, dönerli elektrot tutucu,  güç adaptörü ve USB flash sürücü verilmelidir.
27. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
28. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
29. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
30. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
