ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz masa üstü veya duvarda kullanıma olanak veren tablet tipinde olmalıdır.
2. Cihaz geniş 1500 görüş açılı 5” LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihazın küçük boyutlu ve portatif yapıda olması laboratuvarda ve dış mekanlarda kullanımı kolaylaştırmalıdır.
4. Cihaza elektrot bağlandıktan sonra dahili çip yardımıyla kalibrasyon verilerini otomatik olarak saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Cihazda elektrot bağlantısı için 3.5 mm jak girişi bulunmalıdır.
6. Cihazda bilgisayar bağlantısı, güç ve bilgi transferi için 1 adet micro USB ve 1 adet standart USB arayüzü bulunmalıdır.
7. Cihaz ölçümler, GLP data, tarih ve zaman dahil 300 veri günlüğü saklayabilmelidir.
8. Cihaz şarj edilebilir ve uzun ömürlü bataryaya sahip olmalıdır.
9. Cihaz 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanmalıdır.
10. Cihaz konsantrasyon, doygunluk ve sıcaklık ölçmelidir.
11. Cihazın DO (çözünmüş oksijen) konsantrasyon aralığı 0.00 … 20 mg/L (ppm) olmalıdır.
12. Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1 olmalıdır.
13. Cihazın DO doğruluğu ±0.3% olmalıdır.
14. Cihazın DO doygunluğu 0.0 … 600% olmalıdır.
15. Cihazın doygunluk çözünürlüğü 0.1% olmalıdır.
16. Cihazın doygunluk doğruluğu ±2.0%FS olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (0~100) 0C olmalıdır.
18. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık doğruluğu 5~60 0C’de ±0.5 0C, diğer aralıklarda  ±1.0 0C olmalıdır.
20. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı (0~50) 0C (otomatik) olmalıdır.
21. Cihazın tuzluluk kompanzasyon aralığı (0.0~50.0) g/L olmalıdır.
22. Cihazın hava basıncı kompanzasyon aralığı (80~105)kPa (otomatik) olmalıdır.
23. Cihazın hava basıncı çözünürlüğü 1 olmalıdır.
24. Cihazın hava basıncı doğruluğu ±2% olmalıdır.
25. Cihazın stabilitesi (±0.07mg/L)/1h olmalıdır.
26. Cihazın yanıt süresi ≤30s (25 0C, 90% yanıt) olmalıdır.
27. Cihazın gücü 5V/1A olmalıdır.
28. Cihazın boyutları 190x130x10 mm olmalıdır.
29. Cihazın max ağırlığı 300 g olmalıdır.
30. Cihaz 5~40 0C ortam sıcaklığında ve %5~85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
31. Cihazla birlikte oksijen elektrotu, elektrot tutucu, güç adaptörü ve membran başlık verilmelidir.
32. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
33. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
34. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
35. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
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