ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü veya duvarda kullanıma olanak veren tablet tipinde olmalıdır.

- Cihaz geniş 1500 görüş açılı 5” LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın küçük boyutlu ve portatif yapıda olması laboratuvarda ve dış mekanlarda kullanımı kolaylaştırmalıdır.

- Cihaza elektrot bağlandıktan sonra dahili çip yardımıyla kalibrasyon verilerini otomatik olarak saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda elektrot bağlantısı için 3.5 mm jak girişi bulunmalıdır.

- Cihazda bilgisayar bağlantısı, güç ve bilgi transferi için 1 adet micro USB ve 1 adet standart USB arayüzü bulunmalıdır.

- Cihaz ölçümler, GLP data, tarih ve zaman dahil 300 veri günlüğü saklayabilmelidir.

- Cihaz şarj edilebilir ve uzun ömürlü bataryaya sahip olmalıdır.

- Cihaz 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz konsantrasyon, doygunluk ve sıcaklık ölçmelidir.

- Cihazın DO (çözünmüş oksijen) konsantrasyon aralığı 0.00 … 20 mg/L (ppm) olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1 olmalıdır.

- Cihazın DO doğruluğu ±0.3% olmalıdır.

- Cihazın DO doygunluğu 0.0 … 600% olmalıdır.

- Cihazın doygunluk çözünürlüğü 0.1% olmalıdır.

- Cihazın doygunluk doğruluğu ±2.0%FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (0~100) 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu 5~60 0C’de ±0.5 0C, diğer aralıklarda  ±1.0 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı (0~50) 0C (otomatik) olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk kompanzasyon aralığı (0.0~50.0) g/L olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı kompanzasyon aralığı (80~105)kPa (otomatik) olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı çözünürlüğü 1 olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı doğruluğu ±2% olmalıdır.

- Cihazın stabilitesi (±0.07mg/L)/1h olmalıdır.

- Cihazın yanıt süresi ≤30s (25 0C, 90% yanıt) olmalıdır.

- Cihazın gücü 5V/1A olmalıdır.

- Cihazın boyutları 190x130x10 mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 300 g olmalıdır.

- Cihaz 5~40 0C ortam sıcaklığında ve %5~85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte oksijen elektrotu, elektrot tutucu, güç adaptörü ve membran başlık verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.