PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz portatif olmalıdır.
2. Cihaz kontrol edilebilir beyaz aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik tanılama, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi özelliklerine sahip dahili mikroişlemci çipe sahip olmalıdır.
4. Cihaz 13 standart pH tampon çözeltisini otomatik olarak tanımalıdır.
5. Cihaz dış mekan kullanımları için taşıma çantasına sahip olmalıdır.
6. Cihaz IP57 su geçirmez gövdeye sahip olmalıdır.
7. Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 19.99) pH olmalıdır.
8. Cihazın pH çözünürlüğü 0.1/0.01 pH olmalıdır.
9. Cihazın pH doğruluğu; elektrotta ± 0.01 pH, cihazda ±0.02 pH olmalıdır.
10. Cihazın giriş akımı ≤ 2x10-12A olmalıdır.
11. Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.
12. Cihazın stabilitesi ± 0.01 pH/3h olmalıdır.
13. Cihazın pH sıcaklık kompenzasyonu (0-100) 0C (otomatik veya manual) olmalıdır.
14. Cihazın mV ölçüm aralığı (mV/ORP/EH) -1999.9 mV~0~1999.9 mV olmalıdır.
15. Cihazın mV çözünürlüğü 1 mV olmalıdır.
16. Cihazın mV doğruluğu ±0.1% FS olmalıdır.
17. Cihaz seri numaraları, ölçüm değerleri, ölçü birimi ve sıcaklık gibi 200 adet veriyi hafızasında depolayabilmelidir.
18. Cihaz 2 adet AA pil (1.5V) ile çalışmalıdır.
19. Cihazın boyutları 160x90x30  mm olmalıdır.
20. Cihazın max ağırlığı 360 g olmalıdır.
21. Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
22. [bookmark: _GoBack]Cihazla birlikte pH elektrodu, sıcaklık elektrodu ve taşıma çantası verilmelidir.
23. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
24. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
25. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
26. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
