PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz portatif olmalıdır.

- Cihaz kontrol edilebilir beyaz aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik tanılama, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi özelliklerine sahip dahili mikroişlemci çipe sahip olmalıdır.

- Cihaz 13 standart pH tampon çözeltisini otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihaz dış mekan kullanımları için taşıma çantasına sahip olmalıdır.

- Cihaz IP57 su geçirmez gövdeye sahip olmalıdır.

- Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 19.99) pH olmalıdır.

- Cihazın pH çözünürlüğü 0.1/0.01 pH olmalıdır.

- Cihazın pH doğruluğu; elektrotta ± 0.01 pH, cihazda ±0.02 pH olmalıdır.

- Cihazın giriş akımı ≤ 2x10-12A olmalıdır.

- Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.

- Cihazın stabilitesi ± 0.01 pH/3h olmalıdır.

- Cihazın pH sıcaklık kompenzasyonu (0-100) 0C (otomatik veya manual) olmalıdır.

- Cihazın mV ölçüm aralığı (mV/ORP/EH) -1999.9 mV~0~1999.9 mV olmalıdır.

- Cihazın mV çözünürlüğü 1 mV olmalıdır.

- Cihazın mV doğruluğu ±0.1% FS olmalıdır.

- Cihaz seri numaraları, ölçüm değerleri, ölçü birimi ve sıcaklık gibi 200 adet veriyi hafızasında depolayabilmelidir.

- Cihaz 2 adet AA pil (1.5V) ile çalışmalıdır.

- Cihazın boyutları 160x90x30  mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 360 g olmalıdır.

- Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte pH elektrodu, sıcaklık elektrodu ve taşıma çantası verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır