İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz portatif olmalıdır.

- Cihaz kontrol edilebilir beyaz aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik tanılama, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi özelliklerine sahip dahili mikroişlemci çipe sahip olmalıdır.

- Cihaz 8 standart iletkenlik çözeltisini otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihazda bir adet iletkenlik elektrodu (K=1) kullanarak, 0.5 µS/cm~200mS/cm ölçüm aralığında sadece bir noktalı kalibrasyonla ölçüm yapılabilmelidir.

- Cihazda hızlı ve doğru sonuç almak için otomatik sıcaklık kompanzasyonlu  plastik iletkenlik elektrodu kullanılmalıdır.

- Cihaz dış mekan kullanımları için taşıma çantasına sahip olmalıdır.

- Cihaz IP57 su geçirmez gövdeye sahip olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:

(0.00~19.99) µS/cm

(20.0~199.9) µS/cm

(200~1999) µS/cm

(2.00~19.99) mS/cm

(20.0~199.9) mS/cm

- Cihazın direnç ölçüm aralığı (0~100) MΩ.cm olmalıdır.

- Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.

- Cihazın elektrot sabitleri 0.1/1/10 cm-1 olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik referans sıcaklıkları 250C, 20 0C, 180C olmalıdır.

- Cihaz seri numaraları, ölçüm değerleri, ölçü birimi ve sıcaklık gibi 200 adet veriyi hafızasında depolayabilmelidir.

- Cihaz 2 adet AA pil (1.5V) ile çalışmalıdır.

- Cihazın boyutları 160x90x30  mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 360 g olmalıdır.

- Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, sıcaklık elektrodu ve taşıma çantası verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır