ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz portatif olmalıdır.

- Cihaz kontrol edilebilir beyaz aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ATC (otomatik sıcaklık kompanzasyonu), otomatik tuzluluk kompanzasyonu ve otomatik basınç kompanzasyonu fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihazın sahip olduğu polarografik DO elektrotu sıcaklık, tuzluluk ve çözünmüş oksijeni eş zamanlı ölçebilmelidir.

- Cihaz otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik tanılama, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi özelliklerine sahip dahili mikroişlemci çipe sahip olmalıdır.

- Cihaz dış mekan kullanımları için taşıma çantasına sahip olmalıdır.

- Cihaz IP57 su geçirmez gövdeye sahip olmalıdır.

- Cihazın DO (çözünmüş oksijen) ölçüm aralığı (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0)% olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.1/0.01 mg/L (ppm), 1/0.1 % olmalıdır.

- Cihazın DO doğruluğu elektrotta ±0.10 mg/L, cihazda ±0.40 mg/L olmalıdır.

- Cihazın yanıt süresi ≤30s (25 0C, 90% yanıt) olmalıdır.

- Cihazın kaçak akımı ≤0.1 mg/L olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı (0~45) 0C (otomatik) olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk kompanzasyon aralığı (0~45) ppt (otomatik) olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı kompanzasyon aralığı (66~200)kPa (manuel) olmalıdır.

- Cihaz polarografik tipinde elektrota sahip olmalıdır.

- Cihaz seri numaraları, ölçüm değerleri, ölçü birimi ve sıcaklık gibi 200 adet veriyi hafızasında depolayabilmelidir.

- Cihaz 2 adet AA pil (1.5V) ile çalışmalıdır.

- Cihazın boyutları 65x120x31  mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 180 g olmalıdır.

- Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte oksijen elektrodu, sıcaklık elektrodu, 3 adet membran başlık ve taşıma çantası verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır