ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz portatif olmalıdır.
2. Cihaz kontrol edilebilir beyaz aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz ATC (otomatik sıcaklık kompanzasyonu), otomatik tuzluluk kompanzasyonu ve otomatik basınç kompanzasyonu fonksiyonuna sahip olmalıdır.
4. Cihazın sahip olduğu polarografik DO elektrotu sıcaklık, tuzluluk ve çözünmüş oksijeni eş zamanlı ölçebilmelidir.
5. Cihaz otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik tanılama, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi özelliklerine sahip dahili mikroişlemci çipe sahip olmalıdır.
6. Cihaz dış mekan kullanımları için taşıma çantasına sahip olmalıdır.
7. Cihaz IP57 su geçirmez gövdeye sahip olmalıdır.
8. Cihazın DO (çözünmüş oksijen) ölçüm aralığı (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0)% olmalıdır.
9. Cihazın çözünürlüğü 0.1/0.01 mg/L (ppm), 1/0.1 % olmalıdır.
10. Cihazın DO doğruluğu elektrotta ±0.10 mg/L, cihazda ±0.40 mg/L olmalıdır.
11. Cihazın yanıt süresi ≤30s (25 0C, 90% yanıt) olmalıdır.
12. Cihazın kaçak akımı ≤0.1 mg/L olmalıdır.
13. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı (0~45) 0C (otomatik) olmalıdır.
14. Cihazın tuzluluk kompanzasyon aralığı (0~45) ppt (otomatik) olmalıdır.
15. Cihazın hava basıncı kompanzasyon aralığı (66~200)kPa (manuel) olmalıdır.
16. Cihaz polarografik tipinde elektrota sahip olmalıdır.
17. Cihaz seri numaraları, ölçüm değerleri, ölçü birimi ve sıcaklık gibi 200 adet veriyi hafızasında depolayabilmelidir.
18. Cihaz 2 adet AA pil (1.5V) ile çalışmalıdır.
19. Cihazın boyutları 65x120x31  mm olmalıdır.
20. Cihazın max ağırlığı 180 g olmalıdır.
21. Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
22. Cihazla birlikte oksijen elektrodu, sıcaklık elektrodu, 3 adet membran başlık ve taşıma çantası verilmelidir.
23. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
24. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
25. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
26. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
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