PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.

- Cihaz membran tuşlu olup  6.5” LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ve sıcaklık ölçmelidir.

- Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.

- Cihaz 500 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.

- Cihaz pH tampon çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcıya aktarma fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.

- Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 18.00) pH olmalıdır.

- Cihazın pH çözünürlüğü 0.01/0.1 pH olmalıdır.

- Cihazın pH doğruluğu ± 0.02 pH olmalıdır.

- Cihazın giriş akımı ≤ 2x10-12A olmalıdır.

- Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.

- Cihazın mV ölçüm aralığı  -1999.99 mV ~1999.99 mV olmalıdır.

- Cihazın mV çözünürlüğü 1 mV olmalıdır.

- Cihazın mV doğruluğu ±0.1% FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 0C ~ 110 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.5 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompenzasyonu 0-100 0C, otomatik olmalıdır.

- Cihaz otomatik olarak 3 noktadan kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihazın gücü 12V/1A olmalıdır.

- Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.

- Cihaz 5-40 0C ortam sıcaklığında ve ≤% 5-85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte kompozit elektrot, dönerli elektrot tutucu ve 12 V güç adaptörü verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır