PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.
2. [bookmark: _GoBack]Cihaz membran tuşlu olup  6.5” LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz pH, mV ve sıcaklık ölçmelidir.
4. Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.
5. Cihaz 500 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.
6.  Cihaz pH tampon çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.
7. Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcıya aktarma fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.
8. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.
9. Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 18.00) pH olmalıdır.
10. Cihazın pH çözünürlüğü 0.01/0.1 pH olmalıdır.
11. Cihazın pH doğruluğu ± 0.02 pH olmalıdır.
12. Cihazın giriş akımı ≤ 2x10-12A olmalıdır.
13. Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.
14. Cihazın mV ölçüm aralığı  -1999.99 mV ~1999.99 mV olmalıdır.
15. Cihazın mV çözünürlüğü 1 mV olmalıdır.
16. Cihazın mV doğruluğu ±0.1% FS olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 0C ~ 110 0C olmalıdır.
18. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.5 0C olmalıdır.
20. Cihazın sıcaklık kompenzasyonu 0-100 0C, otomatik olmalıdır.
21. Cihaz otomatik olarak 3 noktadan kalibrasyon yapabilmelidir.
22. Cihazın gücü 12V/1A olmalıdır.
23. Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.
24. Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.
25. Cihaz 5-40 0C ortam sıcaklığında ve ≤% 5-85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
26. Cihazla birlikte kompozit elektrot, dönerli elektrot tutucu ve 12 V güç adaptörü verilmelidir.
27. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
28. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
29. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
30. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
