İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.

- Cihaz membran tuşlu olup  6.5” LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz iletkenlik, direnç, TDS, tuzluluk ve sıcaklık ölçmelidir.

- Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.

- Cihaz 300 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.

- Cihaz 8 çeşit standart iletkenlik çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihazda bir adet iletkenlik elektrodu (K=1) kullanarak, 0.5 µS/cm~200mS/cm ölçüm aralığında sadece bir noktalı kalibrasyonla ölçüm yapılabilmelidir.

- Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcıya aktarma fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.

- Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:

(0.00~20.00) µS/cm

(20.0~200.0) µS/cm

(200~2000) µS/cm

(2.00~20.00) mS/cm

(20.0~200.0) mS/cm

- Cihazın direnç ölçüm aralığı (0~100) MΩ.cm olmalıdır.

- Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (00C ~ 100) 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu  ±0.5 0C olmalıdır.

- Cihazın gücü 12V/1A olmalıdır.

- Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.

- Cihaz 5-40 0C ortam sıcaklığında ve ≤% 5-85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, dönerli elektrot tutucu ve 12 V güç adaptörü verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır