İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.
2. [bookmark: _GoBack]Cihaz membran tuşlu olup  6.5” LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz iletkenlik, direnç, TDS, tuzluluk ve sıcaklık ölçmelidir.
4. Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.
5. Cihaz 300 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.
6. Cihaz 8 çeşit standart iletkenlik çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.
7. Cihazda bir adet iletkenlik elektrodu (K=1) kullanarak, 0.5 µS/cm~200mS/cm ölçüm aralığında sadece bir noktalı kalibrasyonla ölçüm yapılabilmelidir.
8. Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcıya aktarma fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.
9. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.
10. Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:
(0.00~20.00) µS/cm
(20.0~200.0) µS/cm
(200~2000) µS/cm
(2.00~20.00) mS/cm
(20.0~200.0) mS/cm
11. Cihazın direnç ölçüm aralığı (0~100) MΩ.cm olmalıdır.
12. Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.
13. Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.
14. Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.
15. Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.
16. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (00C ~ 100) 0C olmalıdır.
18. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık doğruluğu  ±0.5 0C olmalıdır.
20. Cihazın gücü 12V/1A olmalıdır.
21. Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.
22. Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.
23. Cihaz 5-40 0C ortam sıcaklığında ve ≤% 5-85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
24. Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, dönerli elektrot tutucu ve 12 V güç adaptörü verilmelidir.
25. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
26. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
27. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
28. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
