ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.
2. [bookmark: _GoBack]Cihaz membran tuşlu olup  6.5” LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz konsantrasyon, doygunluk ve sıcaklık ölçmelidir.
4. Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.
5. Cihaz 500 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.
6. Cihaz ATC (otomatik sıcaklık kompanzasyonu), otomatik tuzluluk kompanzasyonu ve otomatik basınç kompanzasyonu fonksiyonuna sahip olmalıdır.
7. Cihazın sahip olduğu polarografik DO elektrotu sıcaklık, tuzluluk ve çözünmüş oksijeni eş zamanlı ölçebilmelidir.
8. Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir
9. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.,
10. Cihazın DO (çözünmüş oksijen) konsantrasyon aralığı 0.00 … 20 mg/L (ppm) olmalıdır.
11. Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1 olmalıdır.
12. Cihazın DO doğruluğu ±0.3% olmalıdır.
13. Cihazın DO doygunluğu 0.0 … 600% olmalıdır.
14. Cihazın doygunluk çözünürlüğü 0.1% olmalıdır.
15. Cihazın doygunluk doğruluğu ±2.0%FS olmalıdır.
16. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (0~100) 0C olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
18. Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.1 0C olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı (0~45) 0C (otomatik) olmalıdır.
20. Cihazın tuzluluk kompanzasyon aralığı (0.0~50.0) g/L olmalıdır.
21. Cihazın hava basıncı kompanzasyon aralığı (80~105)kPa (otomatik) olmalıdır.
22. Cihazın hava basıncı çözünürlüğü 1 olmalıdır.
23. Cihazın hava basıncı doğruluğu ±2% olmalıdır.
24. Cihazın stabilitesi (±0.07mg/L)/1h olmalıdır.
25. Cihazın yanıt süresi ≤30s (25 0C, 90% yanıt) olmalıdır.
26. Cihazın gücü 12V/1A (standart AC adaptör ile birlikte)  olmalıdır.
27. Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.
28. Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.
29. Cihaz 5~40 0C ortam sıcaklığında ve %5~85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
30. Cihazla birlikte oksijen elektrotu, dönerli elektrot tutucu, 12 V güç adaptörü ve 3 adet membran başlık verilmelidir.
31. Cihaz istenildiğinde aynı marka manyetik karıştırıcı (opsiyonel) ile kullanılabilmelidir.
32. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
33. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
34. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
35. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.




