PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır ve yüzey suyu, göl suyu ve endüstriyel atık su gibi orta derecede iyonik gerilme çözümlerini ölçme kullanımına uygun olmalıdır. Su kalitesi analizi ile ilgili alanların çoğunda kullanılabilmelidir.
2. [bookmark: _GoBack]Cihazın ekranı yüksek çözünürlüklü (1024*600) 7” renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz ayarlanabilir ekran parlaklığı ile İngilizce ve Çince işletim sistemine sahip olmalıdır. Sistem dili özel gereksinimlere göre özelleştirilebilmelidir.
4. Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.
5. Cihaz 1000 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.
6.  Cihaz pH tampon çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.
7. Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.
8. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.
9. Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 19.99) pH olmalıdır.
10. Cihazın pH çözünürlüğü 0.1/0.01 pH olmalıdır.
11. Cihazın pH doğruluğu ± 0.02 pH olmalıdır.
12. Cihazın giriş akımı ≤ 1x10-12A olmalıdır.
13. Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.
14. Cihazın stabilitesi ± 0.01 pH/3h olmalıdır.
15. Cihazın pH sıcaklık kompenzasyonu (0-100) 0C (otomatik veya manual) olmalıdır.
16. Cihazın mV ölçüm aralığı (mV/ORP/EH) -1999.9 mV~0~1999.9 mV olmalıdır.
17. Cihazın mV çözünürlüğü 0.1 mV olmalıdır.
18. Cihazın mV doğruluğu ±0.03% FS olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı -10 0C ~ 110 0C olmalıdır.
20. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
21. Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.5 0C olmalıdır.
22. Cihaz otomatik olarak (1,2,3 noktadan) kalibrasyon yapabilmelidir.
23. Cihazın gücü DC12V/1A olmalıdır.
24. Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.
25. Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.
26. Cihaz 15~30 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
27. Cihazla birlikte kompozit elektrot, dönerli elektrot tutucu, 12 V güç adaptörü ve USB flash sürücü verilmelidir.
28. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
29. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
30. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
31. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
