İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü tipte olmalıdır ve özellikle eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılan ortak su çözeltilerinin iletkenliğini ölçmede kullanılmalıdır.

- Cihazın ekranı yüksek çözünürlüklü (1024*600) 7” renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ayarlanabilir ekran parlaklığı ile İngilizce ve Çince işletim sistemine sahip olmalıdır. Sistem dili özel gereksinimlere göre özelleştirilebilmelidir.

- Cihaz 1000 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.

- Cihaz 8 çeşit iletkenlik standart çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.

- Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:

(0.00~20.00) µS/cm

(20.0~200.0) µS/cm

(200~2000) µS/cm

(2.00~20.00) mS/cm

(20.0~200.0) mS/cm

- Cihazın dirençliliği (0~100) MΩ.cm olmalıdır.

- Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.

- Cihazın elektrot sabiti 0.1/1/10 cm-1 olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı -100C ~ 110 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu 5~60 0C’de ±0.5 0C, diğer derecelerde ±1.0 0C olmalıdır.

- Cihaz ölçüm seri numaraları, ölçüm değerleri, sıcaklık, ATC ya da MTC durumları, tarih ve saat gibi verileri hafızasında saklayabilmelidir.

- Cihazda bir adet iletkenlik elektrodu (K=1) kullanarak, 0.5 µS/cm~200mS/cm ölçüm aralığında sadece bir noktalı kalibrasyonla ölçüm yapılabilmelidir.

- Cihazın gücü DC12V/1A olmalıdır.

- Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.

- Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%80 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte kompozit iletkenlşk elektrot, elektrot tutucu ve güç adaptörü verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır