İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır ve özellikle eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılan ortak su çözeltilerinin iletkenliğini ölçmede kullanılmalıdır.
2. Cihazın ekranı yüksek çözünürlüklü (1024*600) 7” renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz ayarlanabilir ekran parlaklığı ile İngilizce ve Çince işletim sistemine sahip olmalıdır. Sistem dili özel gereksinimlere göre özelleştirilebilmelidir.
4. Cihaz 1000 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.
5.  Cihaz 8 çeşit iletkenlik standart çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.
6. Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.
7. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.
8. Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:
(0.00~20.00) µS/cm
(20.0~200.0) µS/cm
(200~2000) µS/cm
(2.00~20.00) mS/cm
(20.0~200.0) mS/cm
9. Cihazın dirençliliği (0~100) MΩ.cm olmalıdır.
10. Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.
11. Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.
12. Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.
13. Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.
14. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.
15. Cihazın elektrot sabiti 0.1/1/10 cm-1 olmalıdır.
16. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı -100C ~ 110 0C olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
18. Cihazın sıcaklık doğruluğu 5~60 0C’de ±0.5 0C, diğer derecelerde ±1.0 0C olmalıdır.
19. Cihaz ölçüm seri numaraları, ölçüm değerleri, sıcaklık, ATC ya da MTC durumları, tarih ve saat gibi verileri hafızasında saklayabilmelidir.
20. Cihazda bir adet iletkenlik elektrodu (K=1) kullanarak, 0.5 µS/cm~200mS/cm ölçüm aralığında sadece bir noktalı kalibrasyonla ölçüm yapılabilmelidir.
21. Cihazın gücü DC12V/1A olmalıdır.
22. Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.
23. Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.
24. Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%80 nemli ortamda çalışabilmelidir.
25. [bookmark: _GoBack]Cihazla birlikte kompozit iletkenlşk elektrot, elektrot tutucu ve güç adaptörü verilmelidir.
26. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
27. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
28. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
29. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
