ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz masa üstü tipte olmalıdır ve su ürünleri yetiştiriciliği, atık su arıtma ve diğer endüstriler için kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihazın ekranı yüksek çözünürlüklü (1024*600) 7” renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ayarlanabilir ekran parlaklığı ile İngilizce ve Çince işletim sistemine sahip olmalıdır. Sistem dili özel gereksinimlere göre özelleştirilebilmelidir.

- Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.

- Cihaz 1000 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.

- Cihaz ATC (otomatik sıcaklık kompanzasyonu), otomatik tuzluluk kompanzasyonu ve otomatik basınç kompanzasyonu fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihazda standart Bluetooth özelliğiyle kablosuz yazıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Kablosuz Bluetooth üzerinden bilgisayara ve cep telefonuna veri aktarımı sağlanabilmelidir.

- Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın sahip olduğu polarografik DO elektrotu sıcaklık, tuzluluk ve çözünmüş oksijeni eş zamanlı ölçebilmelidir.

- Cihaz istenildiğinde aynı marka manyetik karıştırıcı (opsiyonel) ile kullanılabilmelidir.

- Cihaz konsantrasyon, doygunluk ve sıcaklık parametrelerini ölçebilmelidir.

- Cihazın DO (çözünmüş oksijen) konsantrasyon aralığı 0.00 … 20 mg/L (ppm) olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1 olmalıdır.

- Cihazın DO doğruluğu ±0.3% olmalıdır.

- Cihazın DO doygunluğu 0.0 … 600% olmalıdır.

- Cihazın doygunluk çözünürlüğü 0.1% olmalıdır.

- Cihazın doygunluk doğruluğu ±2.0%FS olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (-10~110) 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı (0~45) 0C (otomatik) olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk kompanzasyon aralığı (0.0~50.0) g/L olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı kompanzasyon aralığı (80~105)kPa (otomatik) olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı çözünürlüğü 1 olmalıdır.

- Cihazın hava basıncı doğruluğu ±2% olmalıdır.

- Cihazın stabilitesi (±0.07mg/L)/1h olmalıdır.

- Cihazın yanıt süresi ≤30s (25 0C, 90% yanıt) olmalıdır.

- Cihazın gücü 12V/1A (güç adaptörü ile birlikte)  olmalıdır.

- Cihazın boyutları 240x170x70 mm olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 600 g olmalıdır.

- Cihaz 5~40 0C ortam sıcaklığında ve %5~85 nemli ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazla birlikte oksijen elektrotu, dönerli elektrot tutucu, 12 V güç adaptörü ve 3 adet membran başlık verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.