ÇOK KANALLI OTOMATİK PİPET

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pipet 12 kanallı, sürekli piston vuruşlu, ayarlanabilir hacimli çalışabilir olacaktır.

2. Pipet ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır.

3. Pipet organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış  olmalıdır.

4. Pipet aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına olmalıdır. Bu piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır. 

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

            1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

            2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 

6. Pipet istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 3 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir. 

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipet sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipet  aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

	Çalışma aralıkları, l
	Artım Değerleri, l

	50 - 300
	0.2


10. Yukarıda belirtilen pipetin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

	Çalışma aralıkları, l
	Hacim, l
	Hata Payı

	50 - 300
	50

150

300
	± 0,8%

± 0.5%

± 0.2,5%


11. Pipet kalibre edilebilir ve tamamı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

12. Pipetin her pistonu ayrı ayrı çalışabilecek kapasitede olmalıdır böylelikle  12 kanaldan az çalışma istendiğinde karşılanabilmelidir.

13. Pipetin alt kısmı değişebilir olmalıdır. Böylelikle aynı hacimli bir pipet ile 12 kanallı alt kısımlar değiştirilerek kullanılabilmelidir.

14. Pipetlerin kalibrasyon sertifikaları pipetlerle beraber verilmelidir.

15. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

16. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

17. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

18. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
2

