KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz kan ve kan türevlerinin depolanması için imalat edilmiş olmalıdır. Dolap aynı zamanda hastane ve laboratuvar koşullarında ilaç ve biyolojik materyallerin depolanması için de kullanılabilmelidir.
3. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Dolap +4°C sabit iç ısı sağlamalı ve +1°C aralıklarda korumalıdır.
4. Cihaz monitör üzerinde sensörler bulunmalıdır. Bu sayede benzer kan torbalarının sıcaklıklarını da sürekli takip etme özelliğine sahip olmalıdır 

5. Dolapta tam otomatik defrost sistemi bulunmalıdır.

6. Dolabın iç materyali paslanmaya ve korozyona karşı korumalı paslanmaz çelik yapıya sahip olmalıdır.

7. Dolabın dış materyali kolay temizlik sağlayan anti bakteriyal epoksi kaplı yapıda olmalıdır.

8. Cihazın kapısı elektrik ısıtıcılı çift kat ısı camlı manyetik contalı olmalıdır.

9. Dolap kolay hareket ettirilebilmesi ve sabit durabilmesi için kilitlenebilir tekerleklere sahip olmalıdır.

10. Cihazın iç aydınlatması LED aydınlatma olmalıdır.

11. Cihaz yetkisiz kişilerin kullanımı engellemek için parola korumalı ve kapı emniyet kilidi olmalıdır.
12. Cihaz kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarabilmelidir. Cihaz elektrik kesintisi korumalı olmalıdır.
13. Cihaz dik tip ve çift kapılı ve cam kapı olmalıdır.
14. Cihazın soğutma tipi fanlı sistem olmalıdır.

15. Cihaz doğaya zarar vermeyen CFC ve HCFC içermeyen soğutma gazına sahip olmalıdır
16. Cihazın gürültü seviyesi 42 dB geçmemelidir.
17. Cihaz 220-240V 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

18. Cihaz 433 W gücünde olmalıdır.
19. Cihaz 658 litre kapasitesinde olmalıdır. Cihaz 12 adet raf ve 36 adet sepet kapasitesinde olmalıdır ve rafların yüksekliği ayarlanabilmelidir.
20. Dolabın kan saklama kapasitesi(450 ml kan torbaları) 360 adet olmalıdır.

21. Cihazın net ağırlığı 165 kg olmalıdır.
22. Cihazın iç ölçüleri 1100x455x1325 mm, dış ölçüleri 1220x648x1885 mm olmalıdır.

23. Cihaza opsiyonel olarak uzaktan alarm kontrolü, veri ve sıcaklık kaydedici özellikleri sağlanabilmelidir.

24. Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, sensör hatası, elektrik kesintisi, kapı açık kaldığında, düşük bateri, düşük ya da yüksek voltaj durumlarında kullanıcıyı sesli ve görsel uyarmalıdır.
25. Cihaz CE ve ISO sertifikalarına sahip olmalıdır.
26. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

27. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

28. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

