KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı ve Avrupa menşeili olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Cihaz EN 60601-1, EN 60601-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz DIN 58371 standardına göre dizayn edilmiş olmalıdır ve bu özellik katalog üzerinde gösterilmelidir.

- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı +20C…+60C olmalıdır. Cihaz PT1000 probuyla 0.10C hassasiyetle çalışmalıdır.

- Cihazın ürün stabilite aralığı yaklaşık ±1°C ve ürün homojenlik sıcaklığı ±2°C’den düşük olmalıdır.

- Cihaz 1400 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihaz görüş kolaylığı sağlaması amacıyla büyük boy dijital dokunmatik grafik ekranlı (Dijital Plus ekran) olmalıdır. Bu ekran sayesinde aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- USB portu - Veri kayıtlarını ve alarmları kolay indirmede yardımcı olmalıdır.

- Batarya – Elektrik kesintisi durumunda sıcaklık ve alarm kayıtlarını korumalıdır.

- Farklı dil seçim seçeneği – İspanyolca, İngilizce, İtalyanca vs.

- RS485 portu – Sistemi bilgisayar veya ağa bağlamada yardımcı olmalıdır. (opsiyonel)

- 5 tip optik ve sesli alarm – Sıcaklık yükselmesi veya düşmesi, güç kesintisi,  prob arızası, düşük pil ve açık kapı alarmlarıyla uyarmalıdır.

- Datalogger (Veri kaydedici) – Sıcaklık ve alarm geçmişini kaydetmelidir.

- Grafik arayüzü

- Kilit kodu – Kontrol sistemine erişimi sağlamalıdır.

- Uzak alarm sinyali (opsiyonel)

- Cihazın iç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihaz kullanılabilir alanları suya karşı ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır ayrıca kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.

- Cihazın dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.

- Cihaz 3 katmanlı temperlenmiş çift cam kapıya sahip olmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Kapısı menteşeli olmalıdır ve yön değiştirebilmelidir.

- Cihazda depolanan ürünlerin güvenliğini sağlamak için kapı kilidi ve açık kapı sensörleri bulunmalıdır.

- Cihazda 12 adet çekmece bulunmalıdır ve çekmecelerin boyutları 497x593 mm olmalıdır.

- Cihaz çekmeceleri m2’de 100 kg yüke kadar dayanıklı olmalıdır.

- Cihazda bulunan çekmeceler paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kan torbası saklama kapasitesi 720 adet olmalıdır.

- Cihaz kompresörün gereksiz başlatma / durdurma döngülerinden kaçınmak ve ürün sıcaklığının doğruluğunu simüle etmek için referans sıvıya batırılmış bir ürün sıcaklık simülasyon probuna standart olarak sahip olmalıdır.

- Cihazda donmaya karşı elektronik kontrolör bulunmalıdır.

- Cihazdaki güvenlik termostatı sıcaklığın +20C’nin altına düşmesini engellemelidir.

- Cihazda çözülen suyu otomatik olarak buharlaştırmayı sağlayacak sisteme sahip olmalıdır.

- Cihazda sıcaklığın dengeli olmasını sağlamak için gerektiğinde işleme girecek gelişmiş otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz hermetic tip kompresöre sahip olmalıdır. Üretici firma bunu taahhüt etmelidir.

- Cihazda LED aydınlatma bulunmalıdır.

- Cihaz doğaya zarar vermeyen R134a gazıyla soğutma yapmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 1277x622x1349 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 1384x820x2131 mm olmalıdır.

- Cihazın kapı açıklığı (GxH) 575x1488 mm olmalıdır.

- Cihazda bulunan kapı contası kolayca değiştirilebilir olmalıdır.

- Cihazın yalıtım kalınlığı 55 mm olmalıdır.

- Cihazın 645 W güç tüketimi olmalıdır.

- Cihazın max ağırlığı 287 kg olmalıdır.

- Cihaz 230 V/50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır.