KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı ve Avrupa menşeili olmalıdır.
2. Cihaz ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 sertifikalarına sahip olmalıdır.
3. Cihaz EN 60601-1, EN 60601-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Cihaz DIN 58371 standardına göre dizayn edilmiş olmalıdır ve bu özellik katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı +20C…+60C olmalıdır. Cihaz PT1000 probuyla 0.10C hassasiyetle çalışmalıdır.
6. Cihazın ürün stabilite aralığı yaklaşık ±1°C ve ürün homojenlik sıcaklığı ±2°C’den düşük olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Cihaz 1400 lt kapasiteli olmalıdır.
8. Cihaz görüş kolaylığı sağlaması amacıyla büyük boy dijital dokunmatik grafik ekranlı (Dijital Plus ekran) olmalıdır. Bu ekran sayesinde aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
· USB portu - Veri kayıtlarını ve alarmları kolay indirmede yardımcı olmalıdır.
· Batarya – Elektrik kesintisi durumunda sıcaklık ve alarm kayıtlarını korumalıdır.
· Farklı dil seçim seçeneği – İspanyolca, İngilizce, İtalyanca vs.
· RS485 portu – Sistemi bilgisayar veya ağa bağlamada yardımcı olmalıdır. (opsiyonel)
· 5 tip optik ve sesli alarm – Sıcaklık yükselmesi veya düşmesi, güç kesintisi,  prob arızası, düşük pil ve açık kapı alarmlarıyla uyarmalıdır.
· Datalogger (Veri kaydedici) – Sıcaklık ve alarm geçmişini kaydetmelidir.
· Grafik arayüzü
· Kilit kodu – Kontrol sistemine erişimi sağlamalıdır.
· Uzak alarm sinyali (opsiyonel)
9. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.
10. Cihaz kullanılabilir alanları suya karşı ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır ayrıca kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir. 
11. Cihazın dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.
12. Cihaz çift metal kapıya sahip olmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Kapısı menteşeli olmalıdır ve yön değiştirebilmelidir.
13. Cihazda depolanan ürünlerin güvenliğini sağlamak için kapı kilidi ve açık kapı sensörleri bulunmalıdır.
14. Cihazda 12 adet çekmece bulunmalıdır ve çekmecelerin boyutları 497x593 mm olmalıdır.
15. Cihaz çekmeceleri m2’de 100 kg yüke kadar dayanıklı olmalıdır.
16. Cihazda bulunan çekmeceler paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
17. Cihazın kan torbası saklama kapasitesi 720 adet olmalıdır.
18. Cihaz kompresörün gereksiz başlatma / durdurma döngülerinden kaçınmak ve ürün sıcaklığının doğruluğunu simüle etmek için referans sıvıya batırılmış bir ürün sıcaklık simülasyon probuna standart olarak sahip olmalıdır.
19. Cihazda donmaya karşı elektronik kontrolör bulunmalıdır.
20. Cihazdaki güvenlik termostatı sıcaklığın +20C’nin altına düşmesini engellemelidir.
21. Cihazda çözülen suyu otomatik olarak buharlaştırmayı sağlayacak sisteme sahip olmalıdır.
22. Cihazda sıcaklığın dengeli olmasını sağlamak için gerektiğinde işleme girecek gelişmiş otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
23. Cihaz hermetic tip kompresöre sahip olmalıdır. Üretici firma bunu taahhüt etmelidir.
24. Cihazda LED aydınlatma bulunmalıdır.
25. Cihaz doğaya zarar vermeyen R134a gazıyla soğutma yapmalıdır.
26. Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 1277x643x1349 mm olmalıdır.
27. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 1384x820x2131 mm olmalıdır.
28. Cihazın kapı açıklığı (GxH) 575x1488 mm olmalıdır.
29. Cihazda bulunan kapı contası kolayca değiştirilebilir olmalıdır.
30.  Cihazın yalıtım kalınlığı 55 mm olmalıdır.
31. Cihazın 590 W güç tüketimi olmalıdır.
32. Cihazın max ağırlığı 251 kg olmalıdır.
33. Cihaz 230 V/50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
34. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  
35. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
36. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
37. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır. 
 

