İNFRARED YAKMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal olmalıdır. 

2. Cihaz mikroişlemci kontrollü, dokunmatik tuşlu ve dijital göstergeli olacaktır. 

3. Cihaz 6 adet 250 ml’lik kjeldahl tüpünü aynı anda yakabilecektir. 

4. Opsiyonel olarak 500 ve 750 ml’lik kjeldahl tüpleri ile de tüp tutucu sehpa değiştirilerek çalışabilecektir. 

5. Cihaz yakma işlemini infrared sistemle hızlı bir şekilde yapacaktır. 

6. Cihazın yakma gücü  % 1 hassasiyetle % 0- %100 arasında ayarlanabilecektir. 

7. Cihazın 99 program hafızası bulunacaktır. 

8. Cihazın zaman ayarı 0-199 dakika arasında 1 dk aralıklarla yapılacaktır 

9. Cihazın maksimum gücü 1500 watt, yaklaşık ağırlığı 20 kg olacaktır. 

10. Cihaz 6 adet kjeldahl tüpü (250 ml), tüp tutucu stand ve eksoz başlığı ile komple verilecektir. 

11. Cihazın güç ihtiyaç 220V/50Hz olacaktır.

12.  İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

14. Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir. 

