PERİSTALTİK POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek veya çok kanallı pompa başlıklarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz  LED ekrana sahip olmalıdır.

3. Cihazın göstergesi akış hızını veya dönme hızını (rpm) değişimli olarak gösterebilmelidir.

4. Cihazla birlikte akış hızı kalibrasyonu yapılabilir olmalıdır.

5. Cihazda hız 0.5-600 rpm arasında ayarlanabilir ve  tersinir işlem sağlayabilmelidir.

6. Cihazın hız hassasiyeti 0-100 rpm arasında 0.1 rpm, 100 rpm sonrasında 1 rpm olmalıdır.

7. Cihazla birlikte 0.035~2280 mL/dk arasında akış hızı sağlanabilmelidir.

8. Cihazın akış hızı doğruluğu % ＜±0.5 olmalıdır.

9. Cihazın stepper motoru olmalıdır.

10. Cihaz membran tuş takımı ile kontrol edilebilmelidir.

11. Cihaz işlem süresi 0.5s-999s olmalıdır.

12. Cihazda analog interfaz aracılığıyla başlatma /durdurma , saat yönlü/ saat ters yönlü akış kontrolü, 0~5 V ( standart ), 0~10 V (opsiyonel) ve 4~20 mA (opsiyonel) hız kontrolü yapılabilmelidir. 

13. Cihazın çıkış basıncı 0.86-1.00 mm duvar kalınlığında 0.1 Mpa, 1.6-2.4 mm duvar kalınlığında 0.1-0.27 Mpa olmalıdır. 
14. Cihazın RS232 ve RS 485 iletişim interfazıyla harici kontrol sağlanabilmelidir.

15. Cihazın güç tüketimi < 50 W olmalıdır.

16. Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0-40°C arasında ve maksimum ortam nemi %80 olmalıdır.

17. Cihaz IP 31 korumalı olmalıdır.

18. Cihazın ölçüleri 183×131×194 mm  (d x  g x y) olmalıdır.

19. Cihazın sürücüsü yaklaşık 4.20 kg ağırlığında olmalıdır.

20. Cihaz AC 220 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.

21. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ücretsiz, 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

