CAM REAKSİYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Reaksiyon sistemi 
· Ceketli cam reaktör
· Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosu
· Mekanik karıştırıcı
· Sıcaklık probu
· Asansörlü stanttan oluşmalıdır.
2. Sistem içeriğinde yer alan cihazlar birbirleri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
3. Reaktör sistemi otomatik asansör sistemi ile birlikte sunulmalıdır. Ayarlanabilir hız 
( 1-53 RPM ) ile birlikte reaktör yüksekliği ayarlanabilmelidir. Sistem manuel olarak eğimlendirmeye müsait olmalıdır. Sistemin eğim açısı 30 derece olmalıdır. 
4. Reaktörün hacmi  minimum 10 litre olmalı, reaktörün ceket hacmi minimum 2,6 litre olmalıdır.
5. Reaktör 5 mm kalınlığında 3,3 borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
6. Reaktörün reaksiyon çapı 230 mm çapında olmalıdır.
7. Reaktör ebatları 270x550 mm olmalıdır.
8. Reaktörün haznesi ve kapağı arasında o-ring bulunmalıdır. Reaktörün kapağı opsiyonel olarak PTFE olarak sunulabilmelidir.
9. Reaktörün PTFE kapağı ile birlikte çalışma sıcaklığı -80 °C ile 260 °C arasında olmalıdır.
10. Reaktör sistemi 0.095 MPa basınca dayanıklı olmalıdır.
11. Reaktörün cam kapağında minimum 5 boyun, opsiypnel olarak sunulan PTFE kapağında minimum 6 boyun olmalıdır.
12. Reaktörün kapak açıklığı DN 200 olmalıdır.
13. Reaktör sızdırmaz cam boşaltım vanasına sahip olmalı, boşaltım valfinde sıvı kalabilecek boş alan bulunmamalı, teflon contaya sahip olmalıdır.
14. Reaktör sistemi ile birlikte opsiyonel ataçmanlar için istenildiği takdirde bağlantı ve sıkıştırma vidaları sunulabilmelidir.
15. Reaktör sistemi ile birlikte K tipi sıcaklık probu verilmelidir.
16. Sıcaklık probunun ölçüm aralığı -180 °C ile 280 °C arasında olmalıdır.
17. Sıcaklık probunun çapı 9 mm , boyu 560 mm olmalıdır.
18. Sıcaklık probunun ölçüm süresi 6-14 saniye arasında olmalıdır.
19. Sıcaklık probunu paslanmaz çelik olmalı, gövdesi PTFE kapsül içinde olup, böylelikle kimyasal reaksiyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
20. Reaktör dijital mekanik karıştırıcı ile birlikte önerilmelidir. 
21. Karıştırıcının maksimum çalışma viskozitesi 100,000 mPascal ve 300 Ncm olmalıdır.
22. Karıştırıcının hızı 50-1000 RPM arasında ayarlanabilir olmalıdır.
23. Karıştırıcının hızı 1 RPM aralıklarla gözlemlenebilir ve ayarlanabilir olmalıdırç
24. Karıştırıcının DC motoru olmalıdır.
25. Karıştırıcının dijital geri dönüşlü kontrolörü ve kolay kullanım için jog-dial ayarlama butonu olmalıdır. Ayarlanmak istenen zaman ve hız değerli bu butonun çevrimi ile hızlıca yapılabilir olmalıdır.
26. Karıştırıcının arka aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır. 
27. Karıştırıcı PTFE şaft ve PTFE impeller ile birlikte sunulmalıdır.
28. Sistem ile birlikte yapılacak çalışmaya uygun farklı özellikte paslanmaz çelik veya teflon impeller seçenekleri sistem ile aynı marka olarak sunulabilir olmalıdır. Ayrıca reaktör sistemi modüler ve geliştirmeye açık olmalı, farklı impellerlar ile birlikte kombine edilebilir olmalıdır.
29. Karıştırıcıda hız ve zaman ayarları kayıt edilebilir özellikte olamalıdır. 
30. Karıştırıcının zaman ayarlı 99 saat 59 dakika arasında ayarlanabilir olmalı veya sürekli çalışma yapılabilir olmalıdır. Hata durumları veya zaman ayarlı çalışmalarda reaksiyon bitişi sesli bir uyarı ile verilmelidir.
31. Karıştırıcının şaftı 10 veya 8 mm olarak seçilebilir olmalıdır. 
32. Karıştırıcının metal couplingleri olmalıdır. Yüksek hacimli reaktörler için yük korumalı couplinler verilmelidir.
33. Karıştırıcının maksimum yükleme ve aşırı sıcaklık koruması olmalıdır.
34. Reaktörün güç ihtiyacı 175W olmalıdır.
35. Karıştırıcı monofaz olmalı, AC 230 V , 50/60 Hz olmalıdır.
36. Reaktör sistemi ile birlikte verilmesi gereken soğutmalı sirkülasyonlu su banyosu; numunenin direk daldırılması veya harici sirkülasyon sistemlerinde, biyoteknoloji ve laboratuarlarda kullanıma uygun olmalıdır.
37. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosu dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.
38. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosu dijital arkadan aydınlatmalı LCD göstergeli olmalıdır.
39. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun  kapasitesi 8 lt olmalıdır.
40. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun  zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli. Gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.
41. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda  kompresör korumalı otomatik kontrollü soğutma sistemi bulunmalıdır. Soğutma 1/3 HP gücünde olmalıdır.
42. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun sıcaklık aralığı -25 °C ~ +150 °C arasında ayarlanabilmelidir. 
43. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda  CFC içermeyen 404A soğutma sistemi kullanılmalıdır.
44. Cihazın sıcaklık doğruluğu ± 0.1 °C, -10 °C’de ki sıcaklık hassasiyeti ±0.2 °C olmalıdır.
45. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda bulunan sirkülasyon pompası ile sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 25 lt/dk  (akış hızı 1-5 kademede ayarlanmalıdır),  maksimum basınç 7.5 psi olmalıdır.
46. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.
47. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun  yalıtımı 40 mm üretan köpük olmalıdır.
48. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda  gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.
49. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda  uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazı bulunmalıdır.
50. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda sıvı azalması durumunda uyarı ve otomatik durdurma fonksiyonu olmalıdır.
51. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunda  aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
52. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun  ısıtıcı gücü 1 kW olmalıdır.
53. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosunun  iç ölçüleri 17.5 x 32 x 15 cm, dış ölçüleri 33 x 47.4 x 75.2 cm (g x d x y) olmalıdır.
54. Soğutmalı sirkülasyonlu su banyosu AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.
55. İstenildiği takdirde reaktör ve soğutmalı sirkülasyonlu su banyosu bağlantı aparatları 220 °C’ye kadar dayanıklı yalıtımlı silikon veya 260 °C ‘ ye kadar dayanıklı teflon PFA olarak sunulabilmektedir.
56. Reaktör sistemi standı ile birlikte önerilmelidir. 
57. Standı ile birlikte tüm sistemin ebatları 800x620x1900 mm ( g x d x y ) olmalıdır.
58. Sisteme istenildiğinde vakum pompası eklenebilir özellikte olmalıdır.
59. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
60. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
61. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
62.  Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   
      karşılığında 8 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

