SOĞUTMALI CHILLER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz özellikle reaktörlerle ve evaporatörlerle kullanıma uygun olmalıdır.
3. Cihaz dijital PID kontrollü olmalıdır.

4. Cihazın kapasitesi 17 lt olmalıdır.

5. Cihazın sıcaklık aralığı -20 °C ~ +40 °C arasında ayarlanabilmelidir, ve 15 0C’de sıcaklık stabilitesi ±0.2 0C olmalıdır.

6. Cihaz 1~20 lt evaporatörlerle kullanıma uygun olmalıdır.

7. Soğutma 1/2 HP gücünde olmalıdır.

8. Cihazın kapak & üst kısmı açıklık çapı 100 mm Ø olmalıdır. 
9. Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 20 lt/dk ,  maksimum basınç 1.0 bar, max. kaldırma (lift) 27 m olmalıdır.
10. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

11. Cihazda pompa ve kompresör basınç göstergeleri bulunmalıdır.

12. Cihazın soğutma kapasitesi +20 0C’de 1.7 kW, 0 0C’de 0.87 kW, -20 0C’de 0.32 kW olmalıdır. 
13. Cihazın dış ölçüleri 450x630x650(h) mm olmalıdır.
14. Cihaz AC 230 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   
      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

