DİJİTAL BÜRET TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihazın kapasitesi 0,01 ml-99,99 ml olarak ayarlanabilmelidir.. 
2. Cihazın hızı dijital olarak 16 kademeli olarak  kullanıcı tarafından belirlenebilmelidir.
3. Cihaz kuvvetli asit ve bazlar ile çalışmaya uygun olacak, titrant damlatma işlemi basınç uygulanarak yapıldığı için boşaltma ucunda kesinlikle hava kabarcığı oluşmayacaktır. 

4. Cihazın hacim doğruluğu R=0.2% CV=0.07% olmalıdır.
5. Cihaz DIN EN ISO 8655 kalite sertifikasına sahip olmalıdır.
6. Titrasyon esnasında sıfırlama ve bekletme işlemleri yapılabilecektir. 
7. Cihaz kontrol paneli büretten bağımsız geniş LCD panel olmalıdır ve titrasyon ekipmanından ayrı olarak çalışabilmelidir.
8. Cihazın kullanılmadığı zaman belirlenen sürede otomatik olarak kapanabilme özelliği bulunacaktır.

9. Cihazın reaktif haznesi gözlem pencereleri bulunacak, kritik kimyasallar için gün ışığı korumalı amber renkli yedek gözlem pencereleri beraberinde verilecektir.

10. Değişik şişelere montesi için adaptör başlıkları mevcut olacaktır.

11. Cihaz ile birliktemanyetik karıştırıcı standı, büret pro,grmaları ve  şişe adaptörleri verilecektir.

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

14. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktı
