HEMATOKRİT SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuar ve oda şartlarında çeşitli tüplerin santrifüjlenmesinde kullanılacaktır.

2. Cihazın maksimum hızı 200-14000 rpm ,maksimum rcf 18.620xg olmalıdır.
3. Cihaz 24xhematokrit rotor ve 24x1,5/2,0 ml rotor ile çalışılabilir olmalıdır.

4. Cihazla birlikte 24xhematokrit rotor  ile birlikte verilecektir.
5. Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olacaktır. 

6. Kapak örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacak, 

kapak kilitli olacak ve kapak açıkken başlık dönmeyip, başlık dönerken kapak açılmayacaktır.

7. Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

8. Cihazın kapağı açılmazsa mekanik olarak müdahale edilebilecektir.

9. Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın LCD ekranından hız ve zaman değerleri okunacaktır.
10. Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

11. Cihazda zaman ayarı 1-99 dakika arasında ayarlanacak, ek olarak sonsuz çalışma modu bulunacaktır.

12. Cihazın ölçüleri 264x280x266 mm olacaktır.

13. Cihaz ithal malı olmalıdır.

14. Cihazın net ağırlığı 10 kg geçmemelidir.

15. Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde 

cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

16. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

17. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

18. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
