Ultra Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri

  - Cihazdan ultra saf su elde edilebilmelidir. Üretilen su HPLC’de, GC-MS’de, ICP-MS’de, TOC analizlerinde, iyon kromotografi çalışmalarındakatı faz ekstraksiyon çalışmalarındave elektrokimyasal çalışmalarda, tampon ve kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Besleme suyu sırasıyla deiyonizasyon kartuşundan, UV lambadan ve final filtreden geçmelidir.

  - Cihazdan alınan ultra saf suyun akış hızı dakikada 2 litre olmalıdır.

  - Cihazdan alınacak suyun rezistivitesi 25° C da 18.2 MegaΩ.cm, T.O.C düzeyi olarak <5 ppb olmalıdır.

  - Cihazda Bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nm’de ışıma sağlayan Ultraviole lambası bulunmalıdır.

  - Sistem; minimum 25°C’de iletkenliği <100µS/cm, TDS değeri < 50 ppm, TOC değeri <50 ppb, 2-300C sıcaklıkta su ile optimum şartlarda çalışabilmelidir.

  - Cihaz içerisinde yer alan sirkülasyon pompasının çalışma durumu ve alarm durumları izlenebilir olmalıdır.

  - Cihaz üzerinde renkli ekran bulunmalıdır. Bu ekran ile üretilen suyun değerleri, kartuş kullanım ömrü, toplam kullanım süresi, toplam üretim hacmi, tank doluluk oranı, UV lamba kullanım ömrü, ,tarih/ssat/gün izlenebilmelidir.

  - Cihaz ekranından alt menülere giriş yapmadan kolaylıkla print alınabilir olmalıdır.

  - Cihazdan ultra saf su veya saf su alımı için hareketli bir pod bağlanabilmelidir. Bu pod ile laboratuarda kullanılan değişik hacimlerdeki kaplara rahatlıkla su alınabilmektedir.

  - Opsiyonel olarak sunulan podun üzerinde renkli ekran olmalıdır. Bu ekran üzerinden filtre ömürleri takip edilebilir olmalıdır.

  - Opsiyonel olarak sunulan pod ekranından kartuş ömürleri renk kodlu kullanıcıyı uyarabilmelidir. Böylelikle kullanıcı cihaz ekranından alt menüye girmeden tahmini filtre ömrünü takip edebilmelidir.

  - Opsiyonel olarak sunulan podun üzerinde yer alan ekrandan üretilen saf suyun su kalitesi, tank doluluk seviyesi, anlık veriler ve yazıcı işlem butonu bulunmalıdır.

  - Opsiyonel olarak sunulan pod ile hacimsel saf su dağıtımı yapılabilmelidir.

  - Cihaz opsiyonel olarak ayak pedalı takılabilir olmalıdır.

  - Cihazda standby modu olmalıdır. Cihaz bu moda otomatik olarak geçmelidir.

  - Cihaz UV lamba ve kartuş değişimi zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyarmaktadır.

  - Cihazın besleme suyu basınç değeri 0.5-6,9 bar arasında olmalıdır.

  - Cihazın saf su üretiminin geri kazanım değeri yaklaşık %50 olmalıdır.

  - Cihaz 220V, 50 Hz de çalışmaktadır.

  - Cihazın CE belgesi mevcuttur.

  - Distribütör firmanın Türkiye temsilcisi olduğunu gösteren temsilcilik belgesi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini vermektedir.

  - Teklif veren firmamız Sanayi Bakanlığından alınan cihaza ait garanti belgesini vermektedir.

  - Distribütör firmanın TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterliliği Belgesini vermektedir.

  - Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti (taahhüt) etmektedir.