Ultra Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri 

1. Cihazdan ultra saf su elde edilebilmelidir. Üretilen su HPLC’de, GC-MS’de, ICP-MS’de, TOC analizlerinde, iyon kromotografi çalışmalarındakatı faz ekstraksiyon çalışmalarındave elektrokimyasal çalışmalarda, tampon ve kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Besleme suyu sırasıyla deiyonizasyon kartuşundan, UV lambadan ve final filtreden geçmelidir. 
3. Cihazdan alınan ultra saf suyun akış hızı dakikada 2 litre olmalıdır. 
4. Cihazdan alınacak suyun rezistivitesi 25° C da 18.2 MegaΩ.cm, T.O.C düzeyi olarak <5 ppb olmalıdır. 
5. Cihazda Bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nm’de ışıma sağlayan Ultraviole lambası bulunmalıdır.
6. Sistem; minimum 25°C’de iletkenliği <100µS/cm, TDS değeri < 50 ppm, TOC değeri <50 ppb, 2-300C sıcaklıkta su ile optimum şartlarda çalışabilmelidir. 
7. Cihaz içerisinde yer alan sirkülasyon pompasının çalışma durumu ve alarm durumları izlenebilir olmalıdır.
8. Cihaz üzerinde renkli ekran bulunmalıdır. Bu ekran ile üretilen suyun değerleri, kartuş kullanım ömrü, toplam kullanım süresi, toplam üretim hacmi, tank doluluk oranı, UV lamba kullanım ömrü, ,tarih/ssat/gün izlenebilmelidir. 
9. Cihaz ekranından alt menülere giriş yapmadan kolaylıkla print alınabilir olmalıdır.
10. Cihazdan ultra saf su veya saf su alımı için hareketli bir pod bağlanabilmelidir. Bu pod ile laboratuarda kullanılan değişik hacimlerdeki kaplara rahatlıkla su alınabilmektedir.
11. Opsiyonel olarak sunulan podun üzerinde renkli ekran olmalıdır. Bu ekran üzerinden filtre ömürleri takip edilebilir olmalıdır.
12. Opsiyonel olarak sunulan pod ekranından kartuş ömürleri renk kodlu kullanıcıyı uyarabilmelidir. Böylelikle kullanıcı cihaz ekranından alt menüye girmeden tahmini filtre ömrünü takip edebilmelidir.
13. Opsiyonel olarak sunulan podun üzerinde yer alan ekrandan üretilen saf suyun su kalitesi, tank doluluk seviyesi, anlık veriler ve yazıcı işlem butonu bulunmalıdır.
14. Opsiyonel olarak sunulan pod ile hacimsel saf su dağıtımı yapılabilmelidir. 
15. Cihaz opsiyonel olarak ayak pedalı takılabilir olmalıdır.
16. Cihazda standby modu olmalıdır. Cihaz bu moda otomatik olarak geçmelidir.
17. Cihaz UV lamba ve kartuş değişimi zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyarmaktadır.
18. Cihazın besleme suyu basınç değeri 0.5-6,9 bar arasında olmalıdır.
19. Cihazın saf su üretiminin geri kazanım değeri yaklaşık %50 olmalıdır.
20. Cihaz 220V, 50 Hz de çalışmaktadır.
21. Cihazın CE belgesi mevcuttur.
22. Distribütör firmanın Türkiye temsilcisi olduğunu gösteren temsilcilik belgesi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini vermektedir.
23. Teklif veren firmamız Sanayi Bakanlığından alınan cihaza ait garanti belgesini vermektedir.
24. Distribütör firmanın TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterliliği Belgesini vermektedir.
25. Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti (taahhüt) etmektedir. 
