PERİSTALTİK POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek ve çok kanallı pompa başlıklarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz medikal ve kimyasal aplikasyonlarda sıvı aktarımına parfüm veya dudak parlatıcısı gibi kozmetik ürünlerinin aktarım aplikasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.

3. Cihaz 4.3” renkli LCD dokunmatik ekran ve membran tuşlara sahip olmalıdır.

4. Akış hızı, ayar parametreleri ve sistem konfigürasyonu ekrandan izlenebilmelidir.
5. Cihazın göstergesi akış hızını veya dönme hızını (rpm) değişimli olarak gösterebilmelidir.
6. Cihaz 60 adet modu hafızasında tutabilmelidir.

7. Cihazda hız 1 ile 350 rpm arasında ayarlanabilir ve  tersinir işlem sağlayabilmelidir.

8. Cihazın hız çözünürlüğü 0.01 rpm olmalıdır.
9. Cihazın dağıtım hacmi aralığı 0.1-9999.99 mL arasında ayarlanabilir olmalıdır.
10. Cihazla birlikte 0.07-1330 mL/dk arasında akış hızı sağlanabilmelidir.
11. Cihazın akış hızı çözünürlüğü 0.01 mL olmalıdır.

12. Cihazın akış hızı doğruluğu % <±0.5 olmalıdır.

13. Cihazın dağıtım zamanı 0.5-9999.99s arasında ayarlanabilir olmalıdır.

14. Cihazın bekletme zamanı 0.5-9999.99s arasında ayarlanabilir olmalıdır.

15. Cihazın zaman çözünürlüğü 0.01 s olmalıdır.

16. Cihazın kopyalama adeti 1-9999 arasında ayarlanabilir olmalıdır. Cihaz modunda “0” seçilmesi ile limitsiz aktarım yapılabilmelidir.

17. Cihazın stepper motoru olmalıdır.

18. Cihazın çıkış basıncı 0.86~1.0mm hortum duvar kalınlığı ile: 0.1Mpa; 1.6~2.4mm hortum duvar kalınlığı ile: 0.1~0.27 Mpa olmalıdır.
19. Cihaz akış hızı ve aktarım hacmi kalibre edilebilir olmalıdır.

20. Cihazda geri emme açısı 0 dan 360 derece olmalıdır.
21. Cihaz harici hız kontrol sinyali ile 0-5V, 0-10V veya 4-20 mA arasında ayarlanabilir olmalıdır. 
22. Cihazın başlatma/durdurma modu Pasif sinyal veya aktif sinyal olarak seçilebilir olmalıdır. Aktif sinyal ile 5V, 10V (opsiyonel ) veya 24 V (opsiyonel) olarak seçilebilir olmalıdır. 
23. Cihazın güç tüketimi < 50 W olmalıdır.

24. Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0-40°C arasında ve maksimum ortam nemi < %80 olmalıdır.

25. Cihaz IP 31 korumalı olmalıdır.

26. Cihazın başlıksız ölçüleri 219.6 x 152 x 211.6mm  (d x  g x y) olmalıdır.

27. Cihazın sürücüsü yaklaşık 4.20 kg ağırlığında olmalıdır.

28. Cihaz AC 220 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.

29. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ücretsiz, 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

30. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

