YÜKSEK HIZLI SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz masa üstü tip ve mikroprosesör kontrollü olmalıdır.
3. Cihaz çok amaçlı kullanıma uygun bir çok rotor tipine sahip olmalıdır.

4. Cihaz çok çeşitli açılı, açılır tip, eppendorf ve PCR stripleri için açılı rotorlar takılabilmelidir.

5. Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum hızı 15,000 rpm ve maksimum RCF değeri 24,249 xg olmalıdır.
6. Cihazın açılır  rotor ile birlikte maksimum hızı 5,000 rpm ve maksimum RCF değeri 5,394 xg olmalıdır.

7. Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum kapasitesi 6x85 ml, açılır rotor ile birlikte 4x750 ml olmalıdır.

8. Cihazda pulse modu bulunmalıdır. Zaman ayarı  ˂100 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir, ayrıca sonsuz çalışma modu bulunmalıdır.

9. Cihaz dijital göstergeli olmalıdır. Bu göstergeden hız, kalan zaman okunabilmelidir.
10. Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

11. Cihazda hıza ve tuşlarla girilecek olan rpm değerine göre otomatik RCF değerini hesaplayabilmeli ve ekranda gösterebilmelidir.

12. Cihazda parametreleri kolay set edebilmek için kontrol panelinde yumuşak membran tuşları bulunmalıdır.
13. Cihazda çalışma bittiğinde sesli alarm vermelidir. Bu alarmın ses düzeyi ve tekrarlama sayısı kullanıcı tarafından düzenlenebilmelidir.

14. Cihazda bulunan “At Set Speed” fonksiyonu ile zamanlayıcı ayarlanan hıza ulaşıldığında başlamalıdır, ya da isteğe bağlı olarak start verildiğinde zamanlayıcı başlamalıdır.

15. Cihazın gürültü seviyesi ≤60 dB olmalıdır.

16. Cihaz hızlanma ve yavaşlama eğrisi ayarlanabilmelidir. Hızlanma 9 basamak şeklinde, yavaşlama 10 basamak şeklinde seçilebilmelidir.

17. Cihazın 100 program hafızası olmalıdır.
18. Cihazda otomatik rotor dedeksiyon sistemi bulunmalıdır. Bu sistem sayesinde cihaz konulan her rotoru otomatik olarak tanımalıdır.

19. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurmalıdır.

20. Cihazın güvenli kapak kilidi ve tuş kilidi olmalıdır.

21. Cihaz çalışmasını tamamladığında kapak otomatik olarak açılmalıdır.

22.  Cihazın kapak düşme koruması bulunmalıdır, bu durum örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına kolaylık ve güvenilirlik sağlamalıdır.
23. Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır. 

24. Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek malzemeden yapılmış olmalıdır.
25. Cihazın ölçüleri (GxDxY mm) 540x650x390 mm olmalıdır.
26. Cihazın rotorsuz net ağırlığı 57 kg geçmemelidir.

27. Cihazın güç tüketimi 1.5 KVA olmalıdır.
28. Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.
29. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir. 
· 6x85 ml (10,000 rpm) kapasiteli açılır rotor     (1 adet)

· 15 ml falkon tüp adaptörü                                 (6 adet)

· 50 ml falkon tüp adaptörü                                 (6 adet)
30. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

31. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
32. Teklif veren firma Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır

33. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

34. İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

