KLİNİK SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır, hastane ve araştırma laboratuarlarında kullanılacak özellikte olmalıdır.

3. Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum hızı 4,000 rpm ve maksimum RCF değeri 2,075 xg olmalıdır.

4. Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum kapasitesi 6x15 ml olmalıdır.

5. Cihaz LCD dijital göstergeli olmalıdır ve hız, kalan zaman buradan okunabilmelidir.

6. Cihazın siyah zemin üzerine parlak mavi yazı ile kolay okunan LCD ekranı bulunmalıdır.

7. Cihaz hıza ve tuşlarla girilecek olan RPM değerine göre otomatik RCF değerini hesaplayabilmelidir ve ekranda gösterebilmelidir.

8. Cihazın eldivenle kullanıma da uygun membran tuşları bulunmalıdır.

9. Cihazın zaman ayarı 99 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir. Cihaz zamandan bağımsız olarak da sürekli olarak çalışabilmelidir.

10. Cihazın gürültü seviyesi ≤56 dB olmalıdır.
11. Cihaz maksimum hıza ≤20 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri ≤20 saniyede frenleme yapabilmelidir.

12. Cihazın 10 program hafızası olmalıdır.

13. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurmalıdır.

14. Cihazın güvenli kapak kilidi bulunmalıdır.

15. Cihazın çalışması tamamlandığında kapak otomatik olarak açılmalıdır.
16. Cihazın güç tüketimi 120 KVA olmalıdır.

17. Cihazın boyutları (GxDxY) 296x412x206 mm olmalıdır.

18. Cihazın rotorsuz ağırlığı 17,5 kg olmalıdır.
19. Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.
20. Cihaz ile birlikte 6x15 ml (4,000 rpm) kapasiteli sabit açılı rotor verilmelidir. 
21. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
23. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

24. İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

