PERİSTALTİK POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek ve çok kanallı pompa başlıklarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz 4.3” renkli LCD dokunmatik ekran ve membran tuşlara sahip olmalıdır.

3. Akış hızı, ayar parametreleri ve sistem konfigürasyonu ekrandan izlenebilmelidir.
4. Cihazın göstergesi akış hızını veya dönme hızını (rpm) değişimli olarak gösterebilmelidir.
5. Cihazda hız 0.1 ile 100 rpm arasında ayarlanabilir ve  tersinir işlem sağlayabilmelidir.

6. Cihazın hız çözünürlüğü 0.01 rpm olmalıdır.
7. Cihazla birlikte 0.000166-380 mL/dk arasında akış hızı sağlanabilmelidir.
8. Cihazın akış hızı çözünürlüğü 0.01 µL olmalıdır.

9. Cihazın akış hızı doğruluğu % <±0.5 olmalıdır
10. Cihazın stepper motoru olmalıdır.

11. Cihazın çıkış basıncı 0.86~1.0mm hortum duvar kalınlığı ile: 0.1Mpa; 1.6 mm hortum duvar kalınlığı ile: 0.1~0.27 Mpa olmalıdır.
12. Cihaz akış hızı ve aktarım hacmi kalibre edilebilir olmalıdır.

13. Cihazda geri emme açısı 0 dan 360 derece olmalıdır.
14. Cihazın güç tüketimi < 50 W olmalıdır.

15. Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0-40°C arasında ve maksimum ortam nemi < %80 olmalıdır.

16. Cihaz IP 31 korumalı olmalıdır.

17. Cihazın başlıksız ölçüleri 261.4×157.3×236.9 mm  (d x  g x y) olmalıdır.

18. Cihazın sürücüsü yaklaşık 4.40 kg ağırlığında olmalıdır.

19. Cihaz AC 220 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.

20. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ücretsiz, 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

21. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

