DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz sahip olduğu HEPA filtre sayesinde ürün korumaya yönelik olmalıdır.

- Cihaz ilaç, biyokimya, çevre v.b. uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihazın temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay, paslanmaya karşı dayanıklı SUS304 paslanmaz çelik çalışma yüzeyine sahip olmalıdır.

- Cihaz yüksek kapasiteli, düşük sesli, sabit çalışma sağlayan fana sahip olmalıdır ve 5 kademeli ayarlanabilir dokunmatik tipli havalandırma kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz çalışma yüksekliği isteğe göre ayarlanabilen temperli cama sahip olmalıdır.

- Cihazın çalışma durumu gösteren LED ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz UV lamba ve aydınlatma için LED lambaya sahip olmalıdır.

- Cihaz dikey hava akış yönüne sahip olmalıdır.

- Cihazın filtre efektifliği level 100 olmalıdır.

- Cihaz tek kişilik ve çift yönlü olmalıdır.

- Cihaz 0,3 um büyüklükteki partikülleri %99,9 verimlilikte tutmalıdır.

- Cihazda yapılan çalışmalar sonucunda bakteri ekim sonucu ≤0,5 petri kabında (Φ90 mm) olmalıdır.

- Cihazın fan hızı 0,2-0,6 m/s aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın ses düzeyi ≤ 62 dB olmaldırı.

- Cihazın titreşimi ≤ 3 um olmalıdır.

- Cihazın aydınlatması ≥300 lüx olmalıdır.

- Cihazın maksimum çalışma yüzeyi taşıma kapasitesi 50 kg olmalıdır.

- Cihazın çalışma yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın dış yapısı soğuk çekimli çelik olmalıdır.

- Cihazın HEPA filtre boyutu 820x600x50 mm, ön filtre boyutu 520x490x5 mm olmalıdır.

- Cihazın LED labması 20W, UV lambası 20 W, fan motor gücü 300 W olmalıdır.

- Cihazın iç ebatları 780x780x550 mm, dış ebatları 935x780x1690 mm olmalıdır.

- Cihazın maksimum güç tüketimi 0,4 kW olmalıdır.

- Cihaz 230 kg olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.