PASLANMAZ ÇELİK ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın havalandırma fanı, lamba ve güç değerlerinin gözlemlenebileceği LCD ekranı olmalıdır.

- Cihazın elektrik kesintisinde devreye giren hafıza fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz 5 mm kalınlıkta temperlenmiş ön cama sahip olmalıdır ve bu cam istenilen yükseklikte manuel olarak ayarlanabilmelidir ve kamsimum cam açılma yüksekliği 800 mm olmalıdır.

- Cihaz sökülebilir en az 3 adet 5 mm kalınlığında melamin deflektöre sahip olmalıdır.

- Cihazın ana gövdesi epoksi kaplamalı 1 mm soğuk haddelenmiş çelik olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı 5 mm melamin taban ve çalışma yüzeyi fiziksel ve kimyasala dayanıklı plaka olmalıdır.

- Cihazın hava akışı 0,3 m/s-0,8 m/s arasında olmalıdır.

- Cihazın ses düzeyi maksimum 60 dB olmalıdır.

- Cihazın havalandırması 0,3 kW yüksek verimli santrifüj tip olmalıdır.

- Cihazın lambası 30 W olmalıdır.

- Cihazın standart aksesuarları 4 adet priz, 4 metre uzunlukta ve 250 mm çaplı baca, su musluğu, gaz musluğu, çalışma tablası ve PP lavabo olmalıdır.

- Cihazla birlikte istenildiğinde opsiyonel olarak PP çalışma yüzeyi, 15 mm epoksi resin yüzey ve 20 mm seramik yüzey verilmelidir.

- Cihazın dış ebatları 1800x850x2350 mm, iç yüzeyi 1550x660x1200 mm olmalıdır.

- Cihaz 243 kg olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.