SOĞUTMALI SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın PID sıcaklık kontrolü olmalıdır.

- Cihazın membran tuşlu kontrolörü olmalıdır.

- Cihazın florin içermeyen, düşük ses seviyeli ve yüksek verimli kompresörü olmalıdır.

- Cihazın geniş tank dizaynı sayesinde, tank verimlilikle kullanılabilmelidir.

- Cihazın kapasitesi 6 lt olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı -10  ~ 100 °C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık stabilitesi ± 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile hassas sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 12 lt/dk olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Cihazda sıvı azalması durumunda ve yüksek sıcaklık durumuna uyarı fonksiyonu olmalıdır

- Cihazın iç ölçüleri 180 x 160 x 150 mm, dış ölçüleri 320 x 370 x 675 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.