SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın maksimum sıcaklık doğruluğuna sahip PID kontrolörü olmalıdır.

- Cihazın 2 satır LED dijital göstergesi olmalıdır.

- Cihaz yüksek kalite paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.

- Cihazın aşırı sıcaklık, yüksek akıma karşıdevre kesici korumaları ve mekanik sıcaklık limitleyicisi olmalıdır.

- Cihaz 22 litre kapasiteye sahip olmalı, iç ölçüleri 500 x 290 x 150 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 °C üzerinden 250 °C’ye kadar olmalıdır.

- Cihaz derin su haznesine sahip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ≤ ± 1 °C, sıcaklık dağılımı ise ≤ ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 0-999 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazın düz paslanmaz çelik kapağı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 1600 W olmalıdır.

- Opsiyonel olarak manyetik karıştırıcı eklenebilmelidir.

- Cihaz 220 volt, 50 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis bulunacaktır.