SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz doku kültürü, enzim reaksiyon çalışmaları v.b. uygulamalarda kullanıma uygun olarak şeffaf tanklı olarak dizayn edilmelidir.

- Cihazın mikroişlemcili PT100 sıcaklık sensörü olmalıdır.

- Cihazın membran kontrol butonu olmalıdır.

- Cihazın aşırı sıcaklık ve kuru ısıtmaya karşı devre kesici korumaları olmalıdır.

- Cihaz 11 litre kapasiteye sahip olmalı, iç ölçüleri 250 x 300 x 150 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı ile 100 °C’ye kadar olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık stabilitesi ± 0.1 °C, sıcaklık hassasiyeti ise ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.

- Cihazın tüp tutucu kapasitesi 2 adet olmalıdır. Cihaz ile birlikte aşağıdaki tüp tutucu kullanılabilmelidir.

- Tüp tutucu ebatları ; 290x100x50 mm

13 mm tüp’ten 80 adet kapasiteli, 16 mm tüp’ten 56 adet kapasiteli, 21mm tüp’ten 48 adet kapasiteli

- Cihazın ısıtma gücü 1,5 kW olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis bulunacaktır.