PERİSTALTİK POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek veya çok kanallı pompa başlıklarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz 3 digital LED ekrana sahip olmalıdır.

3. Cihazın göstergesi akış hızını veya dönme hızını (rpm) değişimli olarak gösterebilmelidir.

4. Cihazla birlikte akış hızı kalibrasyonu yapılabilir olmalıdır.

5. Cihazda hız 0.5-350  rpm arasında ayarlanabilir ve  tersinir işlem sağlayabilmelidir.

6. Cihazın hız hassasiyeti 0-100 rpm arasında 0.1 rpm, 100 rpm sonrasında 1 rpm olmalıdır.

7. Cihazla birlikte 0.035-1330 ml/dk arasında akış hızı sağlanabilmelidir.

8. Cihazın stepper motoru olmalıdır.

9. Cihaz mekanik tuş takımı ile kontrol edilebilmelidir.

10. Cihaz işlem süresi 0.5s-999s olmalıdır.

11. Cihazda analog interfaz aracılığıyla başlatma /durdurma , saat yönlü/ saat ters yönlü akış kontrolü, 0~5 V, 0~10 V ve 4~20 mA hız kontrolü yapılabilmelidir. 

12. Cihazın çıkış basıncı 0.86-1.00 mm duvar kalınlığında 0.1 Mpa, 1.6-2.4 mm duvar kalınlığında 0.1-0.27 Mpa olmalıdır.

13. Cihazın kontrol modları bulunmalıdır. Standart harici interfazla veya RS 485 iletişim interfazıyla harici kontrol sağlanabilmelidir.

14. Cihazın güç tüketimi < 50 W olmalıdır.

15. Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0-40°C arasında ve maksimum ortam nemi %80 olmalıdır.

16. Cihaz IP 31 korumalı olmalıdır.

17. Cihazın ölçüleri 261.4×157.3×236.9 mm (d x  g x y) olmalıdır.

18. Cihazın sürücüsü yaklaşık 4.40 kg ağırlığında olmalıdır.

19. Cihaz AC 220 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.

20. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ücretsiz, 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

21. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

