PERİSTALTİK POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek kanallı veya çok kanallı pompa başlıklarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz 4.3” renkli LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

3. Akış hızı, motor hızı, ayar parametreleri ve sistem konfigürasyonu ekrandan izlenebilmelidir.
4. Cihazın göstergesi akış hızını veya dönme hızını (rpm) değişimli olarak gösterebilmelidir.
5. Cihazda hız 0.1 ile 150 rpm arasında ayarlanabilir ve  tersinir işlem sağlayabilmelidir.

6. Cihazın hız çözünürlüğü 0.01 rpm olmalıdır.

7. Cihazla birlikte 0.007-570 ml/dk arasında akış hızı sağlanabilmelidir.
8. Cihazın akış hızı çözünürlüğü 0.01 µL olmalıdır.

9. Cihazın akış hızı doğruluğu % <±0.5 olmalıdır.

10. Cihazın basamaklı motoru olmalıdır.
11. Cihaz akış hızı ve aktarım hacmi kalibre edilebilir olmalıdır.

12. Cihaz sıvı dozajlama ve kimyasal reaksiyon prosesleri için sabit hacim ölçüm modülüne sahip olmalıdır. Bu mod ayarlanan hacim değiştirilebilir akış hızı ile aktarımına imkan vermelidir.

13. Cihaz sıvı aktarım ve endüstriyel aplikasyonlarda kullanım için sabit zaman ve hacim modülüne sahip olmalıdır. Bu mod ile belirlenen hacim belirlenen sürede aktarımı yapılabilmelidir.

14. Cihaz zamanlayıcılı başlama-durdurma özelliğine sahip olmalıdır.
15. Cihazda geri emme açısı 0 dan 360 derece olmalıdır.
16. Cihaz harici kontrol sinyali ile 0-5V, 0-10V veya 4-20 mA kontrol yapabilmelidir. 

17. Cihaz arayüzleri RS232, RS485 olmalıdır.
18. Cihazın güç tüketimi < 50 W olmalıdır.

19. Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0-40°C arasında ve maksimum ortam nemi < %80 olmalıdır.

20. Cihaz IP 31 korumalı olmalıdır.

21. Cihazın ölçüleri 261.4×157.3×236.9 mm (d x  g x y) olmalıdır.

22. Cihazın sürücüsü yaklaşık 4.4 kg ağırlığında olmalıdır.

23. Cihaz AC 220 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.

24. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ücretsiz, 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

25. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

