KARBONDİOKSİTLİ İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz PID sıcaklık kontrollü olup PT 100 sıcaklık sensörüne sahip olmalıdır.

- Cihazın hacmi 160 litre olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 0C~60 0C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık homojenitesi ≤ ±0.50C ve sıcaklık dağılımı ≤ ±0.5 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ekran ve kontrol doğruluğu ±0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın nemi ≥%85 RH olmalıdır.

- Cihazın ısıtma modu hava ceketli olmalıdır.

- Cihazın CO2 konsantrasyon aralığı % 0-20 olmalıdır.

- Cihazın konsantrasyon ekran ve kontrol doğruluğu % ±0.1 olmalıdır.

- Cihazın CO2 konsantrasyon dağılımı ≤% ± 0.1 olmalıdır.

- Cihazda CO2 konsantrasyon kontrol modu kızılötesi konsantrasyon sensörü ve selanoid valfli başlama ve durdurma ile sağlanmalıdır.

- Cihazın iç kısmı 304 paslanmaz çelik, dış kısmı ise püskürtme boyalı olmalıdır.

- Cihaz güvenilir sıcaklık ve gaz kontrolüyle doğru veri görselleri ve parametre izleme imkanı sunan dokunmatik ekranlı olmalıdır.

- Cihaz sahip olduğu yüksek ölçüm doğruluğuna sahip kızılötesi karbondioksit sensörü ile 30 saniyelik kapı açılmasından sonra 3 dakika içerisinde %5 olarak ayarlanan karbondioksit değerine ulaşmalıdır.

- Cihaz sahip olduğu hızlı ve yavaş şarj kontrol sistemi ile solenoid valf değişiminin sebep olduğu ses ve karbondioksit gaz kaybını minimize edebilmelidir.

- Cihazda stabil ortam dengesinin ve sıcaklık kaybının minimuma düşürülmesi için kapı açıldığında fan ve ısıtma kapanmalıdır.

- Cihazın hızlı ve stabil ısınması sağlanması için fana sahip olmalıdır.

- Cihazda cam kapıda oluşabilecek yoğuşmayı önlemek için dış kapısı ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazın nem kontrolü nem tepsisine su eklenerek doğal evaporasyon yöntemiyle gerçekleşmelidir.

- Cihazda karbondioksit gaz girişinde yer alan HEPA filtre ile CO2 gazı içerisindeki 0.3 µm’den büyük partikülleri %99.99 verimlilikle tutabilmelidir.

- Cihazda bulunan UV lamba ile kabin içerisinde sirküle olan hava ve nem tepsisi sterilize edilmelidir.

- Cihazın iç ölçüleri 505x455x700 mm (GxDxY),  dış ölçüleri 670x640x1030 mm (GxDxY) olmalıdır.

- Cihazda yüksek sıcaklık, sıcaklık probu hasarı, düşük su seviyesi ve CO2 konsantrasyon alarmları bulunmalıdır.

- Cihazda standart 3 adet raf olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 750W olmalıdır.

- Cihazda opsiyonel olarak bulunan RS-485 bağlantı ara yüzü, bilgisayar aracılığı ile program düzenleme, çalışma verileri ve açma-kapama gibi fonksiyonların kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.