LABORATUAR TİPİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı ve Avrupa menşeili olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Cihaz EN 60601-1, EN 60601-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı +20C…+80C olmalıdır. Cihaz NTC probuyla 0.10C hassasiyetle çalışmalıdır.

- Cihazın ürün stabilite aralığı yaklaşık ±1°C ve ürün homojenlik sıcaklığı ±2°C’den düşük olmalıdır.

- Cihaz 360 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihaz görüş kolaylığı sağlaması amacıyla büyük boy dijital dokunmatik ekranlı olmalıdır.

- Cihazın iç ve dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.

- Cihaz metal kapıya sahip olmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Kapısı menteşeli olmalıdır ve yön değiştirebilmelidir.

- Cihazda depolanan ürünlerin güvenliğini sağlamak için kapı kilidi ve açık kapı sensörleri bulunmalıdır.

- Cihazda 6 adet raf bulunmalıdır ve rafların boyutları 488x398 mm olmalıdır.

- Cihazda bulunan raflar galvaniz çelik üzerine epoksi kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Cihazda çözülen suyu otomatik olarak buharlaştırmayı sağlayacak sisteme sahip olmalıdır.

- Cihazda sıcaklığın dengeli olmasını sağlamak için gerektiğinde işleme girecek gelişmiş bir otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz hermetic tip kompresöre sahip olmalıdır. Üretici firma bunu taahhüt etmelidir.

- Cihazda sıcaklığın yükselmesi veya düşmesi, prob arızası ve açık kapı gibi 3 tip optik ve sesli alarm bulunmalıdır.

- Cihazda LED iç aydınlatma bulunmalıdır.

- Cihazla birlikte istenildiğinde opsiyonel olarak aşağıdaki aksesuarlar sağlanabilmelidir.

- Datalogger

- Batarya

- Sıcaklık simülasyon probu

- İlave İç sıcaklık probu

- İlave Çıkış port (Access port)

- USB, Bluetooth veya WIFI bağlantıları

- Cihaz doğaya zarar vermeyen R290 gazıyla soğutma yapmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 534x450x1448 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 620x634x1858 mm olmalıdır.

- Cihazın kapı açıklığı (GxH) 534x1441 mm olmalıdır.

- Cihazda bulunan kapı contası kolayca değiştirilebilir olmalıdır.

- Cihazın yalıtım kalınlığı 40 mm olmalıdır.

- Cihaz kolay temizlenebilir olabilmesi için iç köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.

- Cihazın 210 W güç tüketimi olmalıdır.

- Cihaz 230 V/50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihazın max ağırlığı 108 kg olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır.