LİYOFİLİZATÖR (-56 ⁰C) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz yer tipte olmalıdır.

- Cihaz -560C’ye kadar soğutma yapabilmelidir.

- Cihazda ön soğutma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın vakum derecesi ≤5 Pa olmalıdır.

- Cihazın dondurarak kurutma alanı 0.18/0.27 m2 olmalıdır.

- Cihazın buz kondenseri kapasitesi 6 kg/24 saat olmalıdır.

- Cihazda 4/6 katlı 240 mm çaplı tepsi bulunmalıdır.

- Cihazda malzeme yükleme kapasitesi 1.8 L/2.7 L  kalınlığı 10 mm olmalıdır.

- Cihaz standart olarak şeffaf PC kurutma çemberi ile birlikte olmalıdır. Kurutma kabini korozyona dayanıklı olmalıdır.

- Cihazda ARM9 kontrol devresi, 32M hafıza, 128M disk kapasitesi ile bir aylık verilerin saklanabilmesi ve USB ara yüzü ile veri iletimini sağlayan mikroprosesör işletim sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın ön kısmında 7” dokunmatik ekranlı kontrol paneli bulunmalıdır. Bu ekrandan çalışma süresi, kondansör sıcaklığı, numune sıcaklığı, vakum derecesi ve kayıtlı liyofilizasyon eğrisi izlenebilmelidir. Cihaz liyofilizasyon eğrisini otomatik olarak kayıt etmeli bu sayede kullanıcı hem gerçek zamanlı eğriyi hem de çalışma eğrisini izleyebilmelidir.

- Cihaza yüklenebilecek vial kapasiteleri Ø12 mm 1320 ad, Ø16 mm 740 ad ve Ø22 mm için 360 adet olmalıdır.

- Cihazın gücü 2100W olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 105 kg olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları (GxDxY)  630x580x970 + 460 mm (kapak) mm olmalıdır.

- Cihaz opsiyonel olarak T tipi raf, elektrik defrost özelliği, ötektik test özelliği, vakum derecesi ayarlama özelliği, gaz giriş valfi bulunmalıdır.

- KF bağlantısı ile farklı marka vakum pompalarıyla çalışma imkanı sunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.