PİLOT TİP LİYOFİLİZATÖR (-80 ⁰C) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz pilot tipte olmalıdır.

- Cihazın soğuk tuzak minimum sıcaklığı -800C olmalıdır.

- Cihazda 7 “ dokunmatik ekran, 128 M dahili hafıza, hızlı işlem imkanı sağlayan yüksek performanslı profesyonel kontrol sistemi bulunmalıdır. Kontrolör liyofilizasyon eğrisini otomatik olarak saklamalı, böylece kullanıcı gerçek zamanlı eğri ve eski çalışma eğrisini kontrol edebilmelidir.

- Cihaz kontrol sistemi 36 program saklayabilmeli, her programda 40 farklı sıcaklık değeri ayarlanabilmelidir.

- Cihazda bulunan USB portu ile tüm çalışma verileri ve program verileri aktarılabilmelidir.

- Cihazın vakum derecesi ≤5 Pa (boş yüklemede ) olmalıdır.

- Cihazda raflar soğutulabilir ve ısıtılabilir özellikte olmalıdır. Numunelerin ön kurutma ve kurutma işlemlerinin her ikisi de kurutma odasında bitirilebilir olmalıdır.

- Cihazda kullanılan kompresör çevre dostu olmalı, düşük gürültü düzeyinde ve büyük soğutma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazda inert gaz bağlantısı bulunmalıdır.

- Cihazda raf sıcaklık aralığı -50 0C~+70 0C arasında olmalıdır.

- Cihazın dondurarak kurutma alanı 0.4 m2 olmalıdır.

- Cihazın buz kondenseri kapasitesi >6kg/24 saat olmalıdır.

- Cihazda çalışma haznesi 300 x 340 mm boyutunda 4 katlı olmalıdır.

- Cihazda malzeme kapasitesi 4 L  kalınlığı 10 mm olmalıdır.

- Cihaza yüklenebilecek vial kapasiteleri Ø12 mm 2592 ad, Ø16 mm 1440 ad ve Ø22 mm için 780 adet olmalıdır.

- Cihazın gücü 2,85 kW olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 400 kg olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları (GxDxY)  650x675x1500 mm olmalıdır.

- Cihaz opsiyonel olarak çift kompresör, vakum derecesi ayarlama, ötektik test özelliği ve farklı şişe ve cam malzemeler ile çalışma imkanı sağlayabilmelidir.

- KF bağlantısı ile farklı marka vakum pompalarıyla çalışma imkanı sunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.