PİLOT TİP LİYOFİLİZATÖR (-75 ⁰C) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz pilot tipte olmalıdır.

- Cihazın soğuk tuzak minimum sıcaklığı ≤-750C’ye kadar soğutma yapabilmelidir. Yüksek su tutma ve buz tutma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazda 7 “ dokunmatik ekran, 128 M dahili hafıza, hızlı işlem imkanı sağlayan yüksek performanslı profesyonel kontrol sistemi bulunmalıdır. Kontrolör liyofilizasyon eğrisini otomatik olarak saklamalı, böylece kullanıcı gerçek zamanlı eğri ve eski çalışma eğrisini kontrol edebilmelidir.

- Cihaz kontrol sistemi 36 program saklayabilmeli, her programda 40 farklı sıcaklık değeri ayarlanabilmelidir.

- Cihazda bulunan USB portu ile tüm çalışma verileri ve program verileri aktarılabilmelidir.

- Cihazın optimum vakum derecesi <5 Pa olmalıdır.

- Cihazda raf sıcaklığı pilot kullanıma uygun olarak ayarlanabilir ve kontrol edilebilir olmalıdır. Düşük viskoziteli ortam (silikon yağı) kontrol sıcaklığı sağlanmalı, raf sıcaklığı homojenliği ≤10C olmalıdır.

- Cihaz hava soğutmalı olmalı, kullanılan kompresör çevre dostu olmalı, düşük gürültü düzeyinde ve büyük soğutma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazda inert gaz bağlantısı bulunmalıdır. Güvenli ve stabil paslanmaz çelik gaz giriş vanası ve su çıkış valfi bulunmalıdır.

- Cihazda raf sıcaklık aralığı -50 0C~+70 0C arasında olmalıdır.

- Cihazın dondurarak kurutma alanı 0.7 m2 olmalıdır.

- Cihazın buz kondenseri kapasitesi >10 kg/24 saat olmalıdır.

- Cihazda çalışma haznesi 360 x 480 mm boyutunda 4+1  katlı olmalıdır. Raf aralığı 70 mm olmalıdır.

- Cihazda malzeme kapasitesi 7 L  kalınlığı 10 mm olmalıdır.

- Cihaza yüklenebilecek vial kapasiteleri Ø12 mm 4676 ad, Ø16 mm 2772 ad ve Ø22 mm için 1440 adet olmalıdır.

- Cihazda defrost sistemi bulunmalıdır.

- Cihaz opsiyonel olarak vakum derecesi ayarlama, ötektik test ve farklı şişe ve cam malzemeler ile çalışma imkanı sağlayabilmelidir.

- Cihazın gücü 4 kW olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 480 kg olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları (GxDxY)  1100x750x1400 mm olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.