BİTKİ BÜYÜTME KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz büyük LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 400 litre olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı 0~65 0C (aydınlatmasız), 10~65 0C (aydınlatmalı) olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık dağılımı 1 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.10C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık homojenitesi ±2 0C olmalıdır.

- Cihazın nem aralığı %40~%90 olmalıdır.

- Cihazın nem dağılımı 0.07 olmalıdır.

- Cihazın aydınlatma aralığı floresan lamba ile 0~13000 Lux olmalıdır.

- Cihazın iç haznesi ve rafları güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan aynalı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazda kondansörün temizlenebilmesi için direkt açılabilir havalandırma filtresi bulunmalıdır.

- Cihazda sıcaklık doğruluğunu kesinleştirmek için yüksek sıcaklık alarmı bulunmalıdır.

- Cihazda farklı numunelerle çalışmaya olanak sağlayan 30 segmentli program ayarlama yapabilmelidir.

- Cihazda çift evaporatör anahtarı ile çalışmada donma olasılığının önüne geçilmelidir.

- Cihazdaki otomatik su besleme ile çalışmanın sürekli olması sağlanmalıdır.

- Cihazda dörtlü aydınlatma sistemi ile ışığın homojen dağılımı sağlanmalıdır.

- Cihazda hermetik kompresör bulunmalıdır.

- Cihazın soğutması R134A ile olmalıdır.

- Cihaz otomatik defrostlu olmalıdır.

- Cihazın izolasyon materyali poliüretan olmalıdır.

- Cihaz PT100 sensörlü olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 0~99.9 saat aralığında olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 590x620x1100 mm (GxDxY), dış ölçüleri 780x795x1800 mm (GxDxY) olmalıdır.

- Cihazda standart 2 adet raf olmalıdır. Her birinin max. yükleme kapasitesi 15 kg olmalıdır.

- Cihazın tekerlekli yapısı ile kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 98 kg’ı geçmemelidir.

- Cihazın güç tüketimi 1.8 kW olmalıdır.

- Cihaz 220 V şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

- Cihazda opsiyonel aksesuarlar olarak RS485 portu, USB portu, SMS alarmı ve yazıcı bulunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.