SIVI AZOT ÜRETİM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz Avrupa malı olmalıdır.

- Sistem%99 saflıkta, minimum günlük 40 litre sıvı azot üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

- Sistem; Helyum kompresörü soğutma su giriş çıkışları, yağsız hava kompresörü, kurutucu, Helyum kompresörü, soğutucu kafa, jeneratör, sıvı azot depolama tankı ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. Cihaz ayrıca kurulum-işletme kılavuzları, otoklav hava giriş filtresi ve azot gazı hattında steril filtre ile teslim edilmelidir.

- Sistem, saflaştırma işlemleri için PSA (PressureSwingAdsorption) tekniği kullanmakta PSA jeneratörü PLC kontrolcüsü, tampon tankı, basınç ayarlama sistemi, kurutucu, ilgili filtre ve vanalarını içermelidir. PSA teknolojisi ile sistem -196 C dereceye soğutularak %99 saflıkta azot gazı üretebilmelidir.

- Sistem 160 litre kapasiteli, çift duvarlı ve vakum ceketli sıvı azot depolama tankı içermelidir. Depolama tankı sisteme entegre olmalı ve gerekli güvenlik vanalarını da içermelidir.

- Sistemde bulunan paslanmaz çelik hortum aracılığı ile sıvı azot transferi sağlanabilmelidir. Dağıtım yapan komut dokunmatik ekrandan kontrol edilebilmelidir.

- Sistemin hava kompresörü elektronik kontrollü, hava soğutmalı, yük boşaltma ve yoğuşan nemin atılması işlemlerini otomatik olarak yapabilmelidir.

- Azot üretim sistemi CE belgesine sahip olmalıdır.

- Sistem tam otomatik, PLC kontrollü olmalıdır. PLC kontrolcüsü tüm sistemin kontrolünü sağlamalıdır.

- Cihaz, acil durdurma tuşu içermelidir.

- Cihaza azot gazının geri dönüşümü için opsiyonel olarak geri dönüşüm hortumu sağlanabilmelidir.

- Sistem, azotun sıvılaştırma işlemini,  soğutucu kafa, helyum kompresörü ve ısı dönüştürücü birimleri ile yapmalıdır. Helyum kompresörü su soğutmalı olmalıdır.

- Helyum kompresörü soğutucu birim olan su soğutma birimi, sıvı azot üretim sistemi bölgesinin aşırı ısınmasına engel olacak şekilde dış ortam kurulumu yapılmalıdır ve su soğutma sistemi CE belgesine sahip olmalıdır.

- Cihaz 415 V enerji değerlerinde çalışabilmelidir.

- Sıvı azot üretim sistemi 7 – 38C çevre sıcaklığı aralığında ve %20-%95 bağıl nem aralığındaki ortam koşullarında çalışabilmelidir.

- Sıvı azot üretim sistemi uygulama için sessiz ve düşük titreşim tasarımına sahip olmalıdır.

- Cihaz ölçüleri yer kullanımı açısından yükseklik x genişlik x derinlik: 1600x1600x800 mm boyutlarından daha büyük olmamalıdır ve Cihazın ağırlığı 300 kg’ı geçmemelidir.

- Cihazın güç tüketimi 5,5 kW olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır.