ETÜV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz fuzzy PID kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda 4 dijitli LED gösterge olmalıdır.

- Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.

- Cihaz 45 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı+10 °C  ~ 300°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu ± %3.5 °C, sıcaklık dağılımı ± 1 °C olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık 0.1 derece hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 0~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı aynalı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine korozyona dayanıklı Akzo toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı alüminyum silika elyaf olmalıdır.

- Cihazın kapısı temperlenmiş güvenlikli camdan oluşan gözlem pencereli olmalıdır.

- Cihaz kullanıcıyı koruma amaçlı üstü, yanları ve kapağı ısı yalıtımlı bir materyal ile kaplı olmalıdır.

- Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 15 kg olmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda ısıtma nikel krom alaşımlı tel ile sağlanmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklığa karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazın havalandırma portu cihazın üst kısmında yer almalı ve iç çapı 28 mm olmalıdır.

- Cihazın nominal güç tüketimi 1.0 kW  olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 350 x 350 x 350 mm (g x d x y), dış boyutları 468 x 540 x 763 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V/5.5 A şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.